附录B

蝶阀端面沟槽槽底尺寸检验过程的不确定度评定

1.概述：

1.1测量方法：依据《901D12-12-12D80-57-4-T产品图》中的蝶阀端面沟槽槽底尺寸检验要求，制定《蝶阀端面沟槽槽底尺寸检验过程控制规范》，用游标卡尺测量。

1.2环境条件：常温

1.3 被测对象：蝶阀端面沟槽槽底尺寸（15.4±0.1）mm

1.4测量过程：先将测量范围为（0-200mm）的游标卡尺，用两测量面接触置零位，对准零位，然后测量沟槽槽底，测量时应注意将游标卡尺与沟槽槽底平面保持垂直，轻轻地将游标卡尺测量面接触轴外圆，读取游标卡尺示值即为沟槽槽底尺寸。

2．不确定度评定数学模型：

式中：---蝶阀端面沟槽槽底尺寸；

D-----游标卡尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1输入量D的不确定度（D）的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度（D），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对沟槽槽底进行测量，得到：

15.39  15.39  15.40  15.41  15.39  15.41  15.41  15.40  15.39  15.40

算术平均值    D=1ni=1nD =15.40

单次测量实验标准差=0.07mm

所以,标准不确定度为（D）==0.01mm

3.2输入量Db的标准不确定度（Db）的评定

输入量Db的标准不确定度（Db）主要来源于游标卡尺的允许误差。可根据游标卡尺的检定规程得之，0-200mm尺寸段,允许误差为±0.02mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取， 所以

标准不确定度u（Db）为：

（Db）==0.0023=0.01mm

3.3输入量Dc的标准不确定度（Dc）的评定

游标卡尺最小读数（分辨率）为0.01mm，按均匀分布，包含因子，所以标准不确定度为：

u（DC）=0.013=0.005mm

4    合成标准不确定度的评定计算

输入量D、Db、Dc彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

μc（ΔD）=μ2（D）+μ2（Db）+μ2（Dc）=0.012+0.012+0.0052=0.014mm

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为

U =k×μc（e）=2×0.014=0.028mm

评定人：张现喜