项目编号：1195-2022

审核员现场审核记录

企业名称:江苏兴华昌发电设备有限公司

审核员：             审核日期：2022年11月24日 上午至2022年11月25日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 6.3.2环境 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理吕芝龙赋予技术中心/知识产权部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了关键测量过程1个，重要测量过程9个，一般测量过程3个。已将测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业测量管理体系刚建立，计量基础工作较为薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 查看测量管理体系相关人员配备情况。 | 5.1计量职能 6.1人力资源 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 计量主要职能部门为技术中心/知识产权部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它4个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。 企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的7项职责，主要计量职能部门技术中心/知识产权部的21项职责。并配备了生产工艺流程图。 公司组织总人数19人，涉及体系覆盖人数12人。抽查《培训记录表》XHC-PX-01，2022年7月18日开展了GB/T19022测量管理体系标准、测量设备、测量过程的培训，参加人员各单位负责人，培训记录有签到表、授课老师李老师，课程效果评价考核评分等。查生产部人员，吕志华的上岗任命通知书，符合要求。 | 企业总经理 管理者代表 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术中心/知识产权部组织生产部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出了主要产品的测量过程13个，关键测量过程1个为“铜排尺寸测量过程”，重要测量过程9个。抽查“铜排尺寸测量过程” 1个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查企业《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标5项，包括：“a) 测量设备配备率100%;b) 测量设备送检率100%；c) 计量确认完成及正确率100%;d) 测量过程失控发现不超过24小时。e) 内外部顾客满意度85%以上。” 有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》1份，质量目标均已分解到5个部门。技术中心/知识产权部分解了5项质量目标、生产部分解了2项质量目标、市场部分解了1项。符合要求。 查《2022年度测量管理体系目标月度统计完成表》，已对企业和5个部门2022年度8月至10月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月22日开展了管理评审，会议由企业总经理主持，5个部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议提出了测量管理体系整改建议，落实了责任部门并制定了整改措施。审核组经确认已完成整改。抽查管评输入报告3份，包括测量管理体系运行情况、测量设备和测量过程控制情况、服务客户及投诉情况等。查《2022年度测量管理体系管评报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。企业针对会议提出的3项建议，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？是否有测量软件，相关软件受控保存情况？企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等。测量设备是否按要求进行标识？ | 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.3记录 6.2.4标识 | 企业编写了《测量管理体系质量手册》共1册，发布和实施时间为2022年7月10日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共18个，发布和实施时间为2022年7月10日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。查《质量文件控制台账》1份，手册程序文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 企业产品主要执行标准为GB 755《旋转电机 定额和性能》，GB/T 1147.1-2017《中小功率内燃机 第一部分：通用技术条件》，已对文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。 查见《测量软件清单》共计1套软件名称：AC400/600-1300KVA发电机组智能测试系统V3.7.1；开发单位：河北凯翔电气科技股份有限公司；使用部门：生产部；测试确认日期：2022.7.10。 企业已编制了《测量记录管理程序》查见《江苏兴华昌发电设备有限公司各部门测量管理体系质量目标上报表》记录格式规范，填写完善，但有个别签名处未签，已现场完成整改。基本符合经营、管理、生产需要。 查生产部现场测量设备发电机组智能测试仪，确认时间2022年3月30日，确认人： 吕志华；绝缘电阻表，编号17112864确认时间，2022年3月30，确认人：吕志华；现场标识正确。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由技术中心/知识产权部负责测量设备全过程管理。 查企业已将测量设备均纳入《监视和测量设备台账》中进行管理。 查台账中测量设备，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查生产部现场使用的规格为VICTOR VC890D的数字万用表未进行计量检定/校准，不符合6.3.1测量设备的要求。该表用于发电机组电压、电流的测量，以及线路接线检查、电池检验、产品电压输出等。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 不符合01 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查技术中心/知识产权部提供的《测量设备主要合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为7家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》7份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查技术中心/知识产权部提供的《检定校准服务合格供方台账》，检定校准服务方为扬州市天域计量测试有限公司。查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，已完成评价。符合要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查关键测量过程 “铜排尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》1份，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。企业已识别出了测量过程13个，关键测量过程1个为“铜排尺寸测量过程”，重要测量过程9个，一般测量过程3个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查“铜排尺寸测量过程控制规范” 1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备、核查方法和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查已识别出了关键测量过程“铜排尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，关键测量过程名称为 “铜排尺寸测量过程”，测量设备为游标卡尺,型号（0～150）mm，编号6750 ，2022年3月30日由扬州市天域计量测试有限公司校准，校准证书号：YT-056-2022-0303405，被测参数要求为“铜排尺寸测量过程(0.3mm-120mm)±0.1mm”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的“铜排尺寸测量过程”的测量过程不确定度评定报告1份，评定方法正确，结果符合要求。重点抽查了《铜排尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，符合要求。见附1。 | 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，检定校准服务方为扬州市天域计量测试有限公司。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。 抽查生产部测量设备名称：绝缘电阻表，型号规格ZC25-4A，检定/校准机构扬州市天域计量测试有限公司，检定/校准日期，2022.3.30；测量设备名称：发电机组智能测试仪型号规格AC400/600-1300，检定/校准机构扬州市天域计量测试有限公司，检定/校准日期，2022.3.30；测量设备名称：游标卡尺，测量设备编号6750，型号规格（0-150）mm，检定/校准机构扬州市天域计量测试有限公司，检定/校准日期，2022.3.30。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查测量过程控制监视分析表及控制图1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业未收到因产品质量方面的客户投诉。公司对外部顾客的满意度测量是通过每半年发放一次调查表来实现，内部顾客的满意度测量是通过对测量过程和测量设备的监视与测量来实现，使顾客对公司产品的有关要求、服务质量、计量要求得到满足。本年度技术中心/知识产权部向相关部门发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100％，调查结果满意率95.2％。市场部向外部顾客发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100％，调查结果满意率95％。通过内测量管理体系审核结果与公司计量工作质量目标及要求进行比较，目前体系运行是有效的。查见内部客户生产部，2022年9月7日，填写人管*林，评分结果98分。外部客户扬州迪赛尔柴油发电机组有限公司2022年9月7日，填写人吕*健，评分结果97分。符合要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月11日至10月12日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，查《测量管理体系内部审核报告》和《测量管理体系不符合项报告》各1份，内审发现了1个次要不符合项，违反《测量设备配备和流转控制程序》中的5.5.3生产部负责建立测量设备台账并对台账完整性附则的规定”。查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，共开出了1项不符合项，并于2022年10月13日完成整改。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.1审核和监视总则 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程“铜排尺寸测量过程”，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视。符合要求。 重点抽查“铜排尺寸测量过程控制监视分析表及控制图”1份，见附件2。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年10月11日至10月12日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改方案》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《采购入库单》、《产品出库单》、《产品质检报告》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理层 技术中心/知识产权部 生产部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年度用水1305t，用电59200kW·h。共计折合7.4吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |