**测量设备溯源抽查表**

编号：0109-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏苏仪集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 2205099 | （0-4）MPa | 2.5级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.06.08 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | SB-2 | （0-150）mm | $$\pm 0.02mm$$ | 卡尺量具检定装置5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 202208.01 | √ |
| 生产部 | 活塞式压力计 | 810 | （0.04-0.6）MPa | $$\pm 0.05\%$$ | 活塞式压力计标准装置0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.08.01 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | RG-8 | TGT-100 | 3级 | 非自动衡器检定装置M1等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.08.01 | √ |
| 质量部 | 热电偶检定炉 | 04136 | WLG-600G | *U*=0.27$℃（k=2）$ | 标准铂铑热电偶一等 | 淮安市计量测试中心 | 2022.04.29 | √ |
| 质量部 | 螺纹塞规 | 82510 | M76\*1.5-6H | *U*=5.0um$（k=2）$ | 螺纹综合测量机0.01um | 淮安市计量测试中心 | 2022.08.25 | √ |
| 质量部 | 恒温油槽 | 1903002 | HG-W300A | *U*=0.005$℃（k=2）$ | 标准铂电阻温度计 | 淮安市计量测试中心 | 2022.04.29 | √ |
| 质量部 | 标准铂电阻温度计 | 191873 | WZPB-2 | 二等 | 铂电阻温度计标准装置一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.10.21（两年） | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查8件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年 11月 25日~ 11月 25日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。