编号：0084-2018-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 304材料Cr含量检测 | | 被测参数要求(含公差) | | （19.5±1.5）% | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | ASTM-A351承压件用奥氏体铸钢件的标准规范 | | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）   1. 测量参数公差范围：手持式X射线荧光光谱仪校准证书，相对误差：-1.50%，测量要求：（18.0~21.0）%，上限21%处的误差值为：-0.015х21%=-0.315%   T=2×1.5=3.0%，△允=T×1/3=3.0%×1/3=1.0%。   1. 测量范围：测量要求（18.0~21.0）%。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 手持式光谱仪/1028 | | X-50 | | -0.315% | | ZD202211141804 | 2022.11.14. |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| 计量验证记录  1、选择量程为（0~100）%的手持式光谱仪。满足计量要求（18.0~21.0）%；  2、测量设备（18.0~21.0）%范围上限误差：-0.315%，0.315%<1.0%，满足导出计量要求△允的要求；  验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  王威.jpg  验证人员签字： 验证日期： 2022 年 11 月15 日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 2. 计量要求导出方法正确 3. 测量设备的配备满足计量要求 4. 测量设备检定/校准 5. 测量设备验证正确   审核员签名：WeChat107ccbe53ee8220dd4804c572b2ac252    企业代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 26日 | | | | | | | | |