项目编号：0084-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏横河集团有限公司

审核员：                     审核日期：2022年11月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场4台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认合格标识，标识清晰，所有测量设备由金湖县综合检验检测中心、淮安市计量测试中心、深圳中电计量测试技术有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、江苏省计量科学研究院检定／校准，符合要求。 查：生产部游标卡尺，出厂编号：12031505，证书编号B2022090445，检定日期：2022.09.15； 查：生产部静态质量法液体流量标准装置，型号：DN（6-300）mm,证书编号：F2020-3051281，检定日期：2020.08.17，有效期：2023.08.16; 查：品管部里氏硬度计，编号17838000003，证书编号：DS20221114H546,校准日期：2022.11.11； 查：生产部冷水水表，管理编号：4032515,证书编号：818056384,校准日期：2022.10. 13； 查《测量设备台账》，共60台件测量设备，企业无强制检定计量设备。现场所查测量设备有标识，环境满足要求。测量设备信息和台账一致。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查 企业编制了《合格供方名录》“供方调查评定表”GX-7-4-01。外部合格服务方的清单，有五家外部供方：金湖县综合检验检测中心、淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院、深圳中电计量测试技术有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司；有计量授权证书，符合要求 | 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：品管部、生产部《测量过程及控制一览表》，共有23个测量过程， 2022年未发现新增。 关键测量《304材料Cr含量检测》， 配备的测量设备手持光谱仪，型号：X-50，校准日期：2022年11月14日，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备 | 品管部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内未发现新增关键测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程 《304材料Cr含量检测》，按要求进行过程控制，方法正确。 详见高度控制有效性确认附件 | 品管部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》。查《304材料Cr含量检测》对测量设备手持式光谱仪检测过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 品管部 生产部 | 否 |