## 1A
附录D
涡街转换器电流输出 测量过程监视统计记录表
测量过程名称：涡街转换器电流输出测量过程
被测参数：涡街转换器电流输出20mA
测量仪器：数字万用表 测量范围： DCA 20mA量程
监视方法：统计技术 核查标准：留样样品
序号 | 核查 | 示值(mA) |  |  |  | R
| 日期 | X1 | X2 | X3
1 | 2022.1.18 | 19.989 | 19.99 | 19.983 | 19.9873 | 0.007
2 | 2022.2.23 | 19.983 | 19.982 | 19.985 | 19.9833 | 0.003
3 | 2022.3.18 | 19.988 | 19.9899 | 19.983 | 19.987 | 0.0069
4 | 2022.4.19 | 19.982 | 19.989 | 19.981 | 19.984 | 0.008
5 | 2022.5.18 | 19.982 | 19.984 | 19.988 | 19.9847 | 0.006
6 | 2022.6.17 | 19.983 | 19.982 | 19.989 | 19.9847 | 0.007
7 | 2022.7.19 | 19.982 | 19.989 | 19.988 | 19.9863 | 0.007
8 | 2022.8.19 | 19.986 | 19.983 | 19.986 | 19.985 | 0.003
9 | 2022.9.20 | 19.986 | 19.989 | 19.989 | 19.988 | 0.003
10 | 2022.10.26 | 19.982 | 19.988 | 19.984 | 19.9847 | 0.006
| 19.9855 |  |  | 0.00569
查表得: | A2= | 1.023 | D4= | 2.574 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 19.9855 | mA
上控制线 | UCL= |  | 19.9913 | mA
下控制线 | LCL= |  | 19.9797 | mA
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.00569 | mA
上控制线 | UCL= |  | 0.014646 | mA
下控制线 | LCL= |  | --
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程未出现非正常变异，能满足顾客要求。
核查人员：

## 1B
附录E
19.991
19.985
19.88