**测量设备溯源抽查表**

编号：0202-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏视科新材料股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 20043355 | Y-100/(0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.8.25 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | SKXC-Q144 | XH-84018 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  M1等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.7.2 | √ |
| 品质部 | 温湿度计 | SKXC-Q043 | WSB-1 | ±2℃ | 精密露点仪标准装置  ±0.1℃ | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.6.30 | √ |
| 生产部 | 数显深度百分表 | F21U1597 | (0-25.4)mm/0.01mm | ±0.01mm | 三等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.6.29 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | HY71582407562 | YN-60/(0-1)MPa | 2.5级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.8.25 | √ |
| 品质部 | PH计 | K111550 | PAL-pH | U=0.02 k=2 | PH计标准溶液  4.00pH  6.86pH  9.18pH | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.6.29 | √ |
| 品质部 | 糖度仪 | W010115 | PAL-LOOP | U=0.50% k=2 | 蔗糖纯度标准物质  15.0% 20.0% 30.0% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2022.6.29 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由设备计量部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、金湖县综合检验检测中心、淮安市计量测试中心检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 司云凤.jpg审核日期：2022年11月26日  微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。