镜片屈光度检测

测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB10810.1-2眼镜镜片 第1部分 单光和多焦点镜片1.2检测环境条件：(20±5)℃

1.3被测对象：选择标准试样

1.4测量仪器：焦度计（编号：SKXC-Q001）

1.5测量数学模型

D=Di

Di—焦度计的示值

2.最佳测量值

对标准试样重复测量n=6次，

测得结果：

-399   -400   -400   -401   -398   -399

x=1nxi=-399.5

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和焦度计误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈1.049

u1(x)=s(x)n≈0.428

3.2焦度计误差引入的不确定度u2(x)

焦度计证书给出最大允许误差0.031m-1，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0313≈0.018m-1

3.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.428m-1

4．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.428m-1

5．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.428=0.856m-1 (k=2)