高度控制测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程名称 |  | 镜片屈光度测量 | 测量过程规范编号 |  | SKXC/E-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：用焦度计对镜片屈光度进行测量 测量设备：焦度计 测量方法：直接测量，读出数据，并记录。 环境条件：常温常压 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用焦度计对同一个镜片，不同时间进行测量的测量过程的有效性进行确认： 2022年10月20日用焦度计重复六次对镜片屈光度进行检测，取六次平均值为399.7 ； 2022年10月23日用焦度计重复六次对镜片屈光度进行检测，取六次平均值为399.5 。 公司的焦度计的测量不确定为 U=0.856m-1，k=2 E= =<1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.10.23 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |