**测量设备溯源抽查表**

编号：1315-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏山河水泥有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 化验室 | 温度计 | LQ14 | (0-100)℃ | ±1℃ | 标准水银温度计标准装置  ±(0.15-0.35) ℃ | 淮安市计量测试中心 | 2022.2.28 | √ |
| 化验室 | 压力试验机 | 100 | TYE-300B | 1级 | 试验机检定装置  ±0.3% | 淮安市计量测试中心 | 2022.2.28 | √ |
| 化验室 | 电动抗折试验机 | 247 | DKZ-5000 | 1级 | 试验机检定装置  ±0.3% | 淮安市计量测试中心 | 2022.2.28 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 1504088 | FA2004 | Ⅰ级 | 天平检定装置  ±(0.006mg-0.46g) | 淮安市计量测试中心 | 2022.2.28 | √ |
| 化验室 | 游标卡尺 | / | (0-300)mm | ±0.04mm | 卡尺量具检定装置  五等 | 淮安市计量测试中心 | 2022.2.28 | √ |
| 化验室 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2870 | 101A-2/(0-300)℃ | ±2℃ | 环境试验设备温度、湿度校准装置  温度：±0.1℃  湿度：±1%RH | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.8.29 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HC71611617718 | Y-100/(0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.7.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由化验室负责溯源。公司测量设备全部委托淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由化验室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 孟凡勤.jpg审核日期：2022年11月27日  微信图片_20211218135005审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。