附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 小四通外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | JWSYCL-GF-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为12128001,测量范围为（0～150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm， 不确定度U=0.01mm, k=2 测量方法：按照JWSYCL-ZD-02《检验作业指导书》，对游标卡尺调零后直接测量外径尺寸，读出 显示数据并记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为12128001的游标卡尺的校准证书，校准日期：2023年3月18日，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2022年12月2日，用出厂编号为12128001的游标卡尺测量小四通外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=120.024mm； （2）2023年1月9日，用出厂编号为12128001的游标卡尺测量小四通外径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=120.040mm； 测量过程的扩展不确定度U=0.052mm k=2；测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.22＜1，此测量过程有效。 确认人员：刘妮 日期：2023年1月9日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |