**测量设备溯源抽查表**

编号：0240-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏华艺服饰有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | HC71611035204 | Y-150 | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-11-10 | √ |
| 生产部 | 不锈钢  压力表 | HY185683 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表标准装置  0.4级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-11-10 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 8202 | 3mm | Ⅱ级 | 钢卷尺标准装置  ±(0.03+0.03L)mm | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-11-03 | √ |
| 生产部 | 温控仪 | 4120 | CHB702 | 0.5级 | 温度仪表检定装置  0.02级 | 海安市综合  检验检测中心 | 2022-11-01 | √ |
| 生产部 | 可燃气体检测仪 | HY-006 | JT-HK100 | ±5％FS | 空气中甲烷气体标准物质/Ur=１％（k=2) | 苏州申测  检验检测中心有限公司 | 2022-5-20 | √ |
| 生产部 | ｐH计 | HY-007 | PHG2018 | ±0.２0 pH | 混合磷酸盐ｐＨ标准物质等／U=0.01pH（k=３) | 苏州申测  检验检测中心有限公司 | 2022-5-20 | √ |
| 生产部 | 化学需氧量在线分析仪 | 15020105 | CE-1001 | ±10％ | 化学需氧量溶液标准物质／Ur=１％（k=2) | 苏州申测  检验检测中心有限公司 | 2022-5-20 | √ |
| 生产部 | 氨氮水质自动监测仪 | CCAEPI-EP  -2017-780 | DEK-1002 | Ｂ类  （±10％） | 水中氨氮溶液标准物质  ／Ur=１％（k=2) | 苏州申测  检验检测中心有限公司 | 2022-5-20 | √ |
| 审核综合意见：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，所有测量设备均委托海安市综合检验检测中心、苏州申测检验检测中心有限公司二家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由企管部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 12月 5日  审核员签字： 周庆明 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。