项目编号：0142-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）

审核员：周庆明                                          审核日期：2022年12月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场审核中公司设备部提供了测量设备溯源证书。 抽查：定量包装秤，测量设备编号： Xcpbt06规格型号：TCS-1500，校准日期：2022年9月13日，证书编号：922020357-001，检定单位：南通市计量检定测试所。 抽查：压力表，规格型号为Y-100，器具编号为PG-23105B， 校准日期2022年10月18日，证书编号：922022241-103，检定单位：南通市计量检定测试所。 抽查：工作用玻璃液体温度计，规格型号（22-26）℃ 设备编号：2457，证书编号：822002224-002，校准日期2022年02月10日，校准单位：南通市计量检定测试所。 抽查：酸度计，规格型号为JC0093G，器具编号FE28，校准日期2022年9月14日，证书编号：922019930-003，校准单位：南通市计量检定测试所。 现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。 生产现场与产品实验室有环境条件的监控设备，满足检测要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业编制了XC/WH-P-011《测量供方管理程序》规定了采购部统一负责外部供方管理工作。 设备部编制了《供方评价记录》及合格供方清单,对南通市计量检定测试所、江苏泰洁检测技术服务有限公司、江苏华云防雷检测有限公司、南京泰宇环境检测有限公司，并对计量检定测试所进行了评价，有合格供方资质，服务方提供的资质均在有效期内，符合要求。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） 设备部 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查：热煤温度测量要求识别，所配备的温度变送器（0-400）℃,进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。 抽查：双酚A杂质含量测定要求识别，配备液相色谱仪，(0%-100%)，进行了有效的溯源，并进行了计量验证满足要求，方法正确。 企业编制了XC/WH-P-009 《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2 测量过程 | 企业未新增关键测量过程。 抽查高度控制测量过程31个：THF桶装灌装重量测量检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 抽查重要测量过程：包装秤测量编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了锅炉给水pH值测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见《测量不确定度评定报告》 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气等，能源计量器具由生产办管控； 2022年1月至11月，年消耗总计折合标煤为12.558万吨，属于重点用能单位。详见《能源审核检查表》 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制的XC/WH-P-017 《测量满意度管理程序》，规定销售负责外部顾客满意度的调查和分析，设备部负责内部顾客满意度调查和分析。 2022年11月共调查顾客12家，满意度100%，满足满意度目标≥95%的要求。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查：购买方：无锡统力电工有限公司，产品名称：环氧树脂（工业级）。合同编号：HT22120800025，签订时间2022年12月8日。 购买方：江苏硕升新材料有限公司，产品名称：环氧树脂（工业级），合同编号：HT22120800040，签订时间：2022年12月08日。 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该批合同产品的生产和检验要求。 | 质量管理部 HSE部 生产办 （生产车间） | 否 |