**测量设备溯源抽查表**

编号：0170-2018-AA-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产管理部 | 数字式涡街道流量计 | DY0912079 | DY250 | 1.5级 | 音速喷嘴法气体流量标准装置/Ur=0.33%(k=2) | 南通市计量检定测试所 | 2022-02-08 | √ |
| 生产管理部 | 压力变送器 | 6709110928 | 2600T | 0.5级 | 压力变送器检定装置0.05级 | 南通市计量检定测试所 | 2022-02-08 | √ |
| 质检部 | 气相色谱仪 | C11324610156SA | GC-2010 | 定量重复性≤3%定性重复性≤1% | 氮中甲烷气体标准物质等U=1.5%(k=2) | 南通市计量检定测试所 | 2022-11-10 | √ |
| 质检部 | 气质联用分析仪 | US10473703+CN10421035 | 5957C+7890A | 峰面积重复性≤10% | 气体联用仪校准用混合溶液标准物质/Ur=2%(k=2) | 南通市计量检定测试所 | 2022-11-10 | √ |
| 生产管理部 | 不锈刚压力表 | 21-12085776 | （0∽1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.25级 | 启东市综合检验检测中心 | 2022-10-25 | √ |
| 生产管理部 | 气体智能涡轮流量计 | 130801003324 | LWQZ-50CZ | 1.5级 | 临界流文丘里音速喷嘴标准装置/Ur=0.5%(k=2) | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 2021-02-03（二年） | √ |
| 安全科 | 可燃气体报警器 | 001# | Anr-N | ±5%FS | 空气中甲烷气体标准物质等/Ur=1.0%(k=2) | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022-03-18 | √ |
| 生产管理部 | 三相三线智能表 | 1541838604 | DSZ178 | 0.5S级 | 三相电能表标准装置0.05级 | 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 | 2021-09-24（六年） | √ |
| 审核综合意见：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）公司已制定《计量设备确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，未建立最高计量标准，所有测量设备均委托南通市计量检定测试所和启东市综合检验检测中心等五家机构进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 12月 14日 审核员签字： 周庆明 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。