编 号：0170-2018-AA-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司AA |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2.14 2022年（1-11）月份 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 29 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电 ，2022年（1-11）月份共消耗2.14万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 8台（件），实配 8台（件）；进出主要次级用能单位应配 70台（件），实配 70台（件）；进出主要用能设备（单元）应配13台（件），实配 13台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的能源测量设备由供电、供水、供汽气部门监督管理。抽查进出用能单位配备的编号为DY0912079，型号DN250,1.5级的涡街流量计，检定日期2022年02月28日；编号1541838604型号DSZ178，0.5S级，三相三线智能表，检定日期2021年09月24日，有效期至2027年09月23日,抽查主要次级用能单位的测量设备：编号F102669138，型号DSSD71,0.5S级的有功电力仪表，校准日期2022年01月05日；抽查主要用能设备的测量设备的编号为1516226118，型号DSZ188,0.5S级的有功电力仪表,校准日期2022年06月09日及均在有效期内使用，满足要求。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的ISO50001:2018能源管理体系再认证，有效期至2024年01月10日。 审核组长(签名)_吴素平_ 受审核方代表（签名） 日期: 2022.12.14 日期:2022.12.14 |  |  |  |