编号：0120-2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司 | | | | | 审核员 | 高喜静 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 绝缘电阻表 | 4151 | ZC25B-4 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置U=±1% | 南京市计量监督检测院 | 2019.3.27 | √ |
| 质管部 | 数字万用表 | 112281 | MY64 | 0.5级 | 数字多用表标准装置R=±0.002% | 南京市计量监督检测院 | 2019.3.27 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 2862808 | 0-150mm | ±0.02mm | 4等量块 | 南京市计量监督检测院 | 2019.3.28 | √ |
| 质管部 | 接地电阻测试仪 | 1802016-019 | NCJ2678 | 5级 | 接地导通电阻测试仪检定装置U=±0.1% | 南京市计量监督检测院 | 2019.3.27 | √ |
| 质管部 | 耐压测试仪 | 1803423 | NCJ2672D | *U=*0.015kV；*k*=2 | 耐压测试仪检定装置U=±0.2% | 南京市计量监督检测院 | 2019.3.27 | √ |
| 质管部 | 洛氏硬度计 | W3537 | HR-150A | *U=*0.4；*k*=2 | 洛氏硬度块1.2级 | 沈阳市计量  测试院 | 2019.12.28 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 57876857 | 0-40MPa | 1.6级 | 活塞压力计0.05级 | 沈阳市计量  测试院 | 2019.8.10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》和《量值溯源性管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质保部保存，现场抽查7份校准证书，符合公司对溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年01月04日 上午 (共0.5天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**