编号：0118-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆中达机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:刘金库 |
| 不符合事实描述：生产技术部在用的编号为92-206环规，未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款标识的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_**√**\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_456.jpg\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_456.jpg\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.11.25 |
| 纠正措施:组织部门相关人员，学习标准6.2.4条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。企业部门代表签名: 456.jpg 审核员签名:d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。审核组代表签名: d1db79412b04e1d43d231eddf40d44e 日期: 2022.11.25 |

可另附页