项目编号：0118-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：大庆中达机械设备有限公司

审核员：               审核日期：2022年11月25日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 7.2.4 测量过程的记录 | 查《测量设备一览表》共计18台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求。 抽查生产技术部设备编号为：895267，千分尺，校准日期2022.7.2，计量确认周期12个月，查编号为21907的外径千分尺，2022.7.2检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 查在用的编号为92-206环规，未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款标识的规定要求。 | 生产技术部 （车间） | 次要不符合01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《井口法兰密封槽外径测量》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查生产技术部关键测量过程《井口法兰密封槽外径测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 生产技术部 （车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程8.2测量管理体系的监视 | 企业无新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查关键测量过程《井口法兰密封槽外径测量》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》及附录。 符合要求。 | 生产技术部 （车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《井口法兰密封槽外径测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附1：《测量不确定度评定》。 | 生产技术部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的供销部，能按要求开展采购工作。 企业供销部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 抽查广东精衡检测科技有限公司的评价记录。营业执照、经查该机构有计量校准资质及范围，信用等级符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。供销部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好。符合要求。 抽查供销部(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率98.6%。达到企业标准目标。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电和水。过去一年消耗20.6吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件（水表、电表），配备率100%，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室生产技术部（生产车间 | 否 |