**测量设备溯源抽查表**

编号：0119-2019-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆倚天石油科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 3086 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块5等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.9.10 | √ |
| 生产车间 | 高度尺 | 7388 | (0~300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块5等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.9.10 | √ |
| 生产车间 | 耐震压力表 | 62583528 | (0~60)MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.9.10 | √ |
| 生产技术部 | 内径百分表 | 3029 | (0~10)㎜ | *U*=4.0μm，*k*=2 | 光栅式指示表检定仪  *U*=0.7μm，*k*=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.8.4 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年11月26日全天  审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字： 48489.jpg | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。