项目编号：1252-2022

审核员现场审核记录

企业名称:金卡智能集团（杭州）有限公司

审核员：蒋建峰                        审核日期：2022年12月1日 - 12月4日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了质量与测试中心为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。审核中询问技术研究院、采购中心、杭州金卡（物流部）、质量与测试中心（金卡品质部）、杭州金卡（设备部）、质量与测试中心（测试中心）、杭州金卡(生产一部)(生产二部)、销售中心和EHS部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 技术研究院 采购中心 杭州金卡 （物流部） （设备部） (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） 销售中心 EHS部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量与测试中心已组织识别企业来料检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，共识别了测量过程151个，一般测量过程147个，重要测量过程4个。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 技术研究院 采购中心 杭州金卡 （物流部） （设备部） (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） 销售中心 EHS部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的Q/JK-C1-701《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，杭州金卡(生产一部)(生产二部)5项质量目标，采购中心2项质量目标，销售中心3项质量目标，质量与测试中心（金卡品质部）4项质量目标，每季度或一年由品质部负责对质量目标和各部门分解目标的定期检查和统计，符合要求。 | 杭州金卡 (生产一部) (生产二部) 采购中心 销售中心 质量与测试中心（金卡品质部） | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系Q/JK-C1-701《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 6968-2019《膜式燃气表》、GB/T 39841-2021《超声波燃气表》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 技术研究院 采购中心 杭州金卡 （物流部） （设备部） (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） 销售中心 EHS部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了Q/JK-02-001《记录控制管理制度》，质量与测试中心为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 抽查：原材料SIM IC卡来料检验记录 名称：SIM IC卡。记录里包含了原材料基本信息、检验项目（包装、可焊性、外观质量）、品牌/供应商、有效期和功能等，检验日期2022.11.7，结论：合格。 抽查：成品检验报告单 名称：无线远传膜式燃气表，产品型号：JGD2.5S-N1，批号：2210020465，检验项目有密封性、最大允许误差、计量稳定性、控制功能、防护功能、远程读表装置等，检验日期2022.10.26，检验员为夏永平；结论：合格。 抽查：第三方检测报告 报告编号LLJ-20220900214；产品名称：无线远传膜式燃气表；检验单位：浙江省计量科学研究院，样品数量9只，检测依据GB/T 6968-2019《膜式燃气表》，检验检测日期2022年8月31日～2022年9月20日,检验检测结果均符合要求。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） 杭州金卡 (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （测试中心） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了Q/JK-C2-705《测量设备封印调整控制程序》、Q/JK-C2-707《测量设备确认标识控制程序》、Q/JK-C2-201《测量环境控制程序》、Q/JK-C2-702《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程； 企业建立了测量设备管理台账，共有654台套测量设备，内容包含测量设备出厂编号、编制编号、名称、规格/型号、制造厂生产厂家、测量范围、准确度等级、检定周期、有效日期、管理类别、测试项目、检定/校准机构等；程序中规定质量与测试中心为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 抽查：音速喷嘴式燃气表检验装置，规格型号为MJ2210-12X，出厂编号为201105，校准日期2021年6月4日（周期五年），证书编号：LL-20210601553，校准单位：浙江省计量科学研究院。张贴了计量确认合格标识。 抽查：数显卡尺，规格型号为(0～150)mm，出厂编号为19124090，校准日期2022年3月15日，证书编号：J202203011251A-0008，校准单位：广州广电计量检测股份有限公司。张贴了计量确认合格标识。 抽查：杭州金卡（物流部）现场使用的用于烘烤受潮的电子元件的高温烘烤箱（型号ZS9940A，编号91701），经核查未列入《测量设备台帐》统一管控。不符合GB/T 19022-2003中6.3.1条款的规定。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：PCBA基板恒温仓库，要求现场工作温度：10℃～28℃，相对湿度：30%RH～70%RH。现场符合使用环境要求。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） 杭州金卡 （物流部） 杭州金卡 (生产一部) (生产二部) | 次要不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了Q/JK-C2-202《测量软件管理程序》，质量与测试中心（测试中心计量组）负责对测量软件管理的情况实施监督检查，技术研究院负责编制自主开发的测试软件的说明、操作规程、使用维护要求等相关文件。查企业提供的《软件测试确认清单》，共识别测量软件24套，均按程序文件要求进行了确认。 抽查音速喷嘴燃气表示值误差检验装置软件Ver1.0.1.150 确认过程验证记录表，属系统软件更新确认，确认时间2021年12月5日，确认结果：符合要求。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） 技术研究院 采购中心 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的Q/JK-02-401《采购控制程序》规定了采购中心负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有9家企业列入合格供方。 抽查其中提供计量校准报告的浙江省计量科学研究院已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L2865，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 采购中心 质量与测试中心 （金卡品质部） 质量与测试中心 （测试中心） | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的Q/JK-C2-702《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，规定了质量与测试中心负责对公司计量确认工作实施统一管理。编制了《计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查：燃气表整机密封性检查装置测量设备计量确认验证记录表，验证时间2022年10月20日，验证结果：符合要求。验证人：徐江水。 Q/JK-02-702《监视和测量资源控制程序》规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了Q/JK-C2-704《测量过程设计和实现控制程序》，规定了质量与测试中心负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划；负责测量过程的监督管理。 共识别出测量过程151个，其中重要和关键测量过程有4个。 抽查高控的重要测量过程：燃气表示值误差测试过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 抽查高控的重要测量过程：整机密封性测试过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 质量与测试中心负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：示值误差检定过程监视统计记录图、整机密封性测试过程监视统计记录图。 | 质量与测试中心（金卡品质部） 杭州金卡 (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （测试中心） | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的Q/JK-C2-703《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了燃气表示值误差测试过程测量不确定度评定报告和整机密封性测试过程测量不确定度评定报告，见附件。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） 杭州金卡 (生产一部) (生产二部) | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的Q/JK-02-D01《顾客满意程度测量程序》，规定质量与测试中心 （金卡品质部）负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售中心负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2022年11月，共对3名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为100%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2022年11月共对49家客户进行满意度调查，回收率100%，满意度为93.88%，满意度符合公司目标要求。 | 质量与测试中心 （金卡品质部） 销售中心 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在Q/JK-02-705《不合格品控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 技术研究院 采购中心 杭州金卡 （物流部） （设备部） (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） 销售中心 EHS部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的Q/JK-02-716《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求。 | 质量与测试中 杭州金卡 销售中心 EHS部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业有19项强制检定计量器具。 查企业无定量包装产品；企业生产的产品属于计量器具，取得了相应的资质。 | 技术研究院 采购中心 杭州金卡 （物流部） （设备部） (生产一部) (生产二部) 质量与测试中心 （金卡品质部） （测试中心） 销售中心 EHS部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的消耗数据。2021年11月份-2022年10月份耗电5449843kW·h，耗水109876t,共标准煤679.2tce，不是重点耗能企业。 | 杭州金卡 （设备部） | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业建立了《特种设备定期检验台账》，共有38项特种设备，能提供有效定期检验报告。 抽查：叉车定期（首次）检验报告，设备代码：511010341201890312，报告编号CH2022C03339，下次检验日期为2023年3月，检验单位为杭州市特种设备检测研究院，检验日期：2022年03月09日，检验结论：合格。 抽查：曳引驱动有机房电梯定期检验报告，设备代码：31103301112012090014，报告编号DT202124781,下次检验日期为2023年1月，检验单位为浙江省特种设备科学研究院，检验日期：2021年12月21日，检验结论：合格。 抽查：特种设备作业人员电梯管理员，持证人：刘飞，证件编号：41282319890220441X，发证机关为杭州市市场监督管理局经济开发区分局，有效期至2023年9月。 抽查：企业提供了由浙江爱迪信检测技术有限公司出具的《2022年度排污检测》报告，报告编号：ZJADT20220509004（1），分析结果认为：项目排放的废水、废气、噪声符合相关国家标准控制要求。 | 杭州金卡 （设备部） EHS部 | 否 |
| 18 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售及技术服务内容 | 抽查：热式表销售合同，签订时间2021年4月16日，需方：廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司，采购产品为热式气体质量流量计。 合同内对供货时间、质量标准、包装标准、技术要求、产品保修等方面作出了规定。 抽查：廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司售后工单，工单编号：WXHE202211290001，工单内容包括客户公司名称、报修用户姓名、维修人员姓名、工单状态、结单完成时间、故障描述等信息。 现场重点抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。，测量设备的配备可以满足测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 企业的技术服务主要通过企业的智能燃气驾驶舱，对客户运营、监控、结算、维护进行管理，并进行技术服务，抽查了（物联网表）及智能网关的维护记录，燃气表日常运维说明，该技术服务的运行和检测内容，满足认证范围要求。 | 销售中心 | 否 |