项目编号：0270-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：金卡水务科技有限公司

审核员：蒋建峰                       审核日期：2022年11月30日上午～11月30日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 |  | 企业编制了Q/WM-C2-702《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，规定了质量部负责组织测量设备和测量软件的检定和校准，负责测量结果的溯源性管理；质量部负责组织测量设备和设备自带测量软件的计量确认。 查：《测量设备管理台账》共72台测量设备，对测量设备其进行A、B分类管理；内容包含测量设备出厂编号、名称、规格型号、生产厂家、测量范围、准确度等级、检定周期、检定日期、管理类别等。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：生产部的压力变送器，仪器设备型号规格为401010/000(0～4）MPa，编号为0295422801021310078，证书编号：RG-20220551944，检定员：陈宇航，检定日期2022年5月19日，检定单位为：浙江省计量科学研究院，有计量确认合格标识。 抽查：质量部的活塞式水表检定装置，仪器设备型号规格为LCS15-25,编号为180807，证书编号：2021E31-10-3377916001，检验员：耿斌，检定日期2021年6月30日，检定单位为：上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心，有计量确认合格标识。 详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 |  | 质量部 生产部 设备部 |  | 否 |  |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 |  | 企业编制的Q/WM-02-401《采购控制程序》规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录，质量部负责采购物资的认定和验证。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有8家企业列入合格供方。 审核中抽查其中提供计量校准报告的浙江省计量科学研究院已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L2865，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 |  | 采购部 质量部 |  | 否 |  |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制的Q/WM-C2-702《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，规定了质量部负责对公司计量确认工作实施统一管理。编制了《计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查1：冷水水表流量误差测量过程，配备的活塞式水表检定装置经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 抽查2：DN15上壳体尺寸测量过程，配备的数显卡尺经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 |  | 质量部 生产部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.2测量过程 7.3.1 不确定度评定 |  | 企业编制的Q/WM-C2-506《测量过程设计和实现控制程序》中规定了质量部负责测量过程中测量设备的管理和关键测量过程数据的分析；生产部负责测量过程的实施和控制；销售部负责提供顾客的特殊要求。 企业共识别22个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中重要测量过程5个 。 查：重要测量过程：冷水水表流量误差测量过程的测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 |  | 质量部 生产部 销售部 |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业未建自校准项目，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位分别为浙江省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中测测试科技（杭州）有限公司、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心等，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 所有测量过程均采用SI单位制。 |  | 生产部 质量部 设备部 |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 企业编制了Q/WM-02-102《顾客满意程度测量程序》，销售部负责收集、整理并传递顾客满意程度信息，并保存相关记录，质量部负责组织顾客不满意原因分析会，确定责任部门并监督实施。 查：内部客户满意度：2022年10月15日共对3名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为100%，满意度符合要求。 查：外部客户满意度：浙江长兴水务有限公司《顾客满意程度调查表》，在调查表中包括：产品质量、价格、交货期、对客户的技术支持与培训、维修质量、及时性、维修技能和服务态度等调查内容，并进行统计分析。目前没有投诉。 |  | 质量部销售部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167－2006 |  | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了QWM-13-909《能源管理制度》和QWM-13-001《用水、用电管理制度》。企业主要耗能为水和电，2021年11月份-2022年10月份耗电328522kW·h，耗水18814t，共标准煤41.98tce，不是重点耗能企业。 |  | 设备部 |  | 否 |