[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0115-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称：大庆市鑫路钻采设备有限公司
审 核 员：高喜静                                    审核日期： 2020年1月5日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查该企业组织机构：生产部（生产车间）、采购销售部、办公室、质量技术部。

查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质量技术部，询问：质量技术部经理李丰、检验人员以及车间操作人员清楚自己的工作职责。
	质量技术部

生产部（生产车间）

采购销售部

办公室
	否

	2
	核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制
	6.2.3

记录
	查：封隔器牙块硬度监视统计控制记录（2019年1月~12月），资料信息齐全，监视人：赵丽。

查：上接头检验记录，检验人员：赵丽，日期：2019.11.23，记录数据齐全，法定计量单位书写基本规范。 

查:高度控制过程“封隔器牙块硬度检测测量过程”记录信息量完整。公司所有出具的检验报告、记录按《记录控制程序》规定实施管理，保存3年。
	质量技术部
	否

	3
	抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

7.3.2

溯源性
	企业有标识管理程序文件，测量设备已进行计量合格确认，并贴有合格确认标识。

公司测量设备由苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司、大庆市质量技术监督局检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司进行校准。抽查8台计量器具的校准证书，证书信息和数据齐全，详见《测量设备溯源抽查表》。

测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。
	质量技术部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4

外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》，质量技术部、采购销售部已对外部供方和服务商进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《供方年度评定表》；企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。
查：公司计量器具主要由深圳华科计量检测技术有限公司进行校准服务。公司对其资质进行了确认。
	采购销售部

质量技术部
	否

	5
	抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认

7.1.4计量确认过程记录
	关键测量过程测量要求已识别。查：封隔器牙块硬度检测测量过程控制，测量设备的计量确认过程，测量设备配备、检定、验证方法、现场标识满足要求。企业编制了XL/CLGL-19-2017《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。

审核发现公司对编号为71238596的游标卡尺进行了调整，但未重新评审其计量确认间隔。不符合GB/T19022-2003 7.1.2条款关于“每次对不合格的测量设备进行维修，调整或修改时，应评审其计量确认间隔。”的规定要求。
	质量技术部

生产车间
	次要不符合01

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
	企业对封隔器牙块硬度测量关键测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。重点抽查测量过程：《封隔器牙块硬度测量过程》，测量过程按控制规范进行控制，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 
	质量技术部
	否

	7
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了XL/CLGL-02-2017《顾客满意度收集分析控制程序》。采购销售部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，抽查了8份《顾客满意度调查表》顾客满意率达98%，达到企业制定的质量目标。
	采购销售部
	否

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了XL/CLGL-18-2017《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：对关键测量过程“封隔器牙块硬度测量过程”，显示:2019年1月到2019年12月用量块对测量封隔器牙块硬度的卡尺进行持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	质量技术部
	否

	9
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了XL/CLGL-19-2017《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对外审和内审中发现的不符合项都能在规定时间完成。本次评审未见测量过程中不合格设备等处理记录。
	质量技术部
	否

	10
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的XL/CLGL-20-2017《持续改进控制程序》执行。
	管代

质量技术部
	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业制定了《计量器具管理目录》。对计量器具进行分类管理。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合要求。
	质量技术部
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；2019年1~12月能耗17.1吨标煤，不是重点耗能企业。
	办公室
	否

	13
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。
	办公室
	否

	14
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。
	办公室
	否

	15
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	用能单位的能源计量器具准确度等级满足标准要求
	办公室
	否

	16
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员3人，编制了计量人员情况一览表。

企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2019年度计量人员培训计划共5项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。
	质量技术部

办公室
	否


 1 / 2

