编    号：0113-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司

审 核 员：张龙光                                 审核日期： 2020年01月05日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系两年来运行情况正常，质量技术部共识别20个测量过程未有新增加测量过程“油管锚总装水压密封性能检测过程不确定度评定”为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表7份，反馈满意度为98%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照未发生变更，认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2019年1月到12月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标及测量管理体系的运行是有效的。因公司规模小，没有将质量目标分解，计划每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2019年12月23日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王兵主持，管理者代表王亚芬汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、质量技术部、办公室分管理人员基本目前自己的职责。 查：企业制定了2019年人员培训计划4项，有培训记录和培训评价。 | 管理者代表 办公室 | 否 |
| 5 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2019年12月10日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对2019年审核中发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在规定时间内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 | 质量技术部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2019年审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司2019年审核中确定的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。 | 质量技术部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业11台件测量设备列入计量确认，2台强检计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 办公室 质量技术部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、辽河油田招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 采购销售部 | 否 |