## 2022
RH288/A
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 42CrMo调质无缝钢管 屈服强度检验过程 |  |  | 被测参数: | 抗拉强度 | (930-1050)MPa |  |  | 测量参数公差范围： |  | 120MPa
测量仪器： |  | 微机控制电液伺服万能试验机 |  |  | 测量范围: |  | （0~600）kN |  |  | 不确定度： |  | Urel=0.15% k=2
核查标准: |  | 42CrMo调质无缝钢管
日 期： |  | 2022-12-16 | 2022-01-24 | 2022-02-26 | 2022-03-19 | 2022-04-16 | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 2022-09-17 | 2022-10-18 | 2022-11-09
测 量 值 | 1 | 980 | 982 | 980 | 980 | 982 | 984 | 980 | 982 | 982 | 984 | 980 | 982
| 2 | 982 | 983 | 981 | 983 | 980 | 983 | 980 | 980 | 983 | 983 | 983 | 983
| 3 | 980 | 984 | 981 | 980 | 981 | 982 | 981 | 981 | 984 | 984 | 982 | 984
| 4 | 981 | 982 | 982 | 984 | 981 | 981 | 982 | 983 | 980 | 980 | 980 | 980
| 5 | 980 | 981 | 982 | 983 | 980 | 980 | 983 | 980 | 983 | 983 | 981 | 983
平均值(X) |  | 980.6 | 982.4 | 981.2 | 982 | 980.8 | 982 | 981.2 | 981.2 | 982.4 | 982.8 | 981.2 | 982.4
极差（R) |  | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
| X | 981.6833 |  | UCLx=X+A2R |  | 983.5105 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 3.1667 |  | LCLx=X-A2R |  | 979.8562 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 6.6943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833 | 981.6833
UCLx |  | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105 | 983.5105
LCLx |  | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562 | 979.8562
R均值 |  | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667
UCLr |  | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943 | 6.6943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 王娟 | [5 empty] | 审核： | 朱乐