附件1

阀杆硬度测量过程不确定度评定

测量过程：阀杆硬度测量

测量方法：依据GB/T 230.1  金属表面洛氏硬度试验方法。

测量设备：数显洛氏硬度计200HRS-150T型硬度计，最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型：

Y= x

式中：Y为被测物体的硬度；x为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标称值为46.3HRC的标准硬度块在硬度计上连续测量10次（单位：HRC），得到一组测量列为：46.3；46.2；46.3；46.2；46.4；46.5；46.2；46.4；46.3；46.2。

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.11 HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn= 0.11/=0. =0.049HRC

2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的最大示值误差为±1.5HRC，按均匀分布，

包含因子k=3，所以

u2=1.5/3=0.866 HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.88HRC

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.88 = 1.76HRC

评定人：                                2022.05.18