## Sheet1
附件3
一、阀杆硬度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：阀杆硬度测量
被测参数：洛氏硬度 测量范围： |  |  |  | (48-56) | HRC
测量仪器：200HRS-150T洛氏硬度计 测量范围：（20～70）HRC
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：标准硬度块 46.3HRC
序号 | 核查 | 观察记录（HRC） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2022.05.19 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 0.2
2 | 2022.06.21 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 46.32 | 0.3
3 | 2022.07.25 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 0.2
4 | 2022.08.23 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 0.2
5 | 2022.09.27 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.1 | 46.26 | 0.3
6 | 2022.10.25 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 46.28 | 0.2
7 | 2022.11.22 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.28 | 0.2
8 | 2022.12.26 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | 46.26 | 0.3
9 | 2023.01.31 | 46.2 | 46.4 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.24 | 0.3
[7 empty] | 46.2822 | 0.24444
| 46.2822 |  |  |  |  | 0.24444
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
二、统计控制图
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 46.2822 | HRC
上控制线 | UCL= |  | 46.4233 | HRC
下控制线 | LCL= |  | 46.1412 | HRC
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.24444 | HRC
上控制线 | UCL= |  | 0.517 | HRC
下控制线 | LCL= |  | 0 | HRC
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，阀杆硬度测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
2023.01.31
0.5
0.24
0
46.42
46.28
46.14