编号：0130-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 南京诚志清洁能源有限公司 | 不符合报告编号： | 1 |
| 受审核部门:仪表管理处 陪同人员:王昕 | | | |
| 不符合事实描述：  查验压力检定站数字压力表（溯源表），现场编号为211H13980035、211H13980036、211H13980064等3块数字压力表提供了检定证书，并在有效期内，但均没有张贴“计量确认合格”标识。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_6.2.4标识\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  杜建国--数字签名不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_    企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022年12月16日 | | | |
| 纠正措施:  1.马上整改，按要求进行计量确认并粘贴计量确认标识。  2.类别排查其他计量器具标识，确保标识正确完好，避免类似问题再发生。  杜建国--数字签名企业部门代表签名:  审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名:  日期:2022年12月16日 | | | |

可另附页