[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0130-2018-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：南京诚志清洁能源有限公司

审核员：                                     审核日期： 2022.12.14下午--12.16
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩：

自上年度审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。

企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，本年度完成压力表检定计量标准的复核。测量过程保持监控，保证安全、环保、能源管理和产品质量起到支持保证作用,能够持续满足顾客的测量要求。
企业建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理规范性得到提升，内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业组织机构和无变更。
	管理层
QHSE部
技术研发中心（检测）
市场销售部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查公司测量管理体系制定了5项质量目标：1、在用计量器具强制检定率 100% 2、关键过程测量设备计量确认 100%； 3、测量过程失控不超过 24 小时； 4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年； 5、顾客满意度达到 96%.
查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。
	QHSE部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年12月2日开展了质量、环境、职业健康安全、能源和测量管理体系多体系的管理评审，会议由公司总经理唐卫兵主持，董事长秦保剑参加，各部长按计划要求11月30日前提交体系运行资料。管理评审针对管理体系的绩效和有效性、充分性进行评审，各体系管理者代表分别进行汇报，其中测量管理体系QSHE部长王亮汇报了测量体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，确定公司管理体系10项改进提升计划，并落实责任部门。其中测量管理涉及了目标和设备管理的提升改进相关内容。
	管理层
QHSE部
技术研发中心（检测）
市场销售部
生产管理部
供应物流部
生产技术处
工厂
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业制定了外部供方控制程序，明确了对测量设备、仪表采购和检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。查企业NJCZ-NY-R-092合格供应商定期考核表对提供压力表、流量计的供方从5个方面定期考评打分，其中查见江苏星河阀门有限公司91分，开封仪表有限公司99分，进行年度的评价，合格纳入供方名录。

对提供测量设备检定/校准/检测机构通过计量服务机构定期考核汇总表的统计考评进行管理，2022年服务机构包括南京市计量监督检测院、厦门普标计量检测研究有限公司南京分公司等。收集有效相关资质和开展检定校准的项目，并进行年度项目变化的跟踪，供方管理符合要注。
	供应物流部
生产管理部
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查企业提供了2022年顾客满意度调查统计表，通过发放顾客满意调查问卷，收集顾客满意信息，经综合评价为96.2%，满意度调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。
	市场销售部
QHSE部
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年8月23日-8月26日组织了公司质量、环境、职业健康、能源和测量管理体系结合审核，内审分3个组，对公司6个部门和二个工厂进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，其中涉及测量管理体系的粉液浓度测量设备检定校准时间过期，立即实施整改安排送检，于9月27日完成整改验证。
	 QHSE部
技术研发中心（检测）
市场销售部
生产管理部
供应物流部
生产技术处
工厂
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了NJCZ-NY-P-024审核和监视控制程序，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。
	QHSE部
技术研发中心（检测）
生产管理部
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	上次监督审核开出不符合：查验一期甲醇合成工序CO气体检测报警仪（位号为AS204-CO），通入标准值为79.8μmol/mol的CO标气后仪表有变化，但报警装置不报警。不符合认证审核准则条款6.3.1的要求。企业对不符合组织了纠正，1.组织对不符合进行原因分析，找出了影响因素是报警器控制电源未开，采取纠正打开电源，并做好电源标识；2.避免相同问题重复发生，将报警器电源项目列入每日巡检记录表实施检查。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
查企业编制的NJCZ-NY-P-031不合格控制程序，文件中对不合格的控制满足标准要求。

查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。
	QHSE部
技术研发中心（检测）
生产管理部
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。
企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。
	QHSE部

	否

	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业建立了压力表检定装置企业最高计量标准，最高计量标准和涉及安全防护的压力表和贸易结算的流量计等申报强制检定，已按强制检定管理要求进行周期检定控制，抽查强制检定压力表10个，质量流量计2台已检定并在有效期内。符合要求。
查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。


	QHSE部

	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、水、蒸汽和电 ，上年共消耗135.2万吨标准煤。
	QHSE部
生产管理部
	否

	12
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业建立了能源管理体系和能源计量管理制度，张玉滨是公司主管节能领导，邢军负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图（表）， 进出用能单位应配 18台（件），实配  18台（件）；进出主要次级用能单位应配  78台（件），实配  78 台（件），配备率100%；进出主要用能设备（单元）应配 326台（件），实配322台（件）；配备率满足要求；
	QHSE部
生产管理部
	否

	13
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求？

企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查进出用能单位配备的编号为Y0867166LH电子汽车衡，检定日期：2022.6.2，检定单位：南京市计量监督检测院，精度Ⅲ级；查用能单位配备的编号为06114362蒸汽流量计，检定日期：2022.4.28，检定单位：南京市计量监督检测院，符合1.0级。查次级用能单位查次级用能单位称重给煤机流量，提供皮带秤校验记录，位号W31201，时间：2022.6.17/2022.9.15，精度1.0级，，结论：合格，校验：范磊，满足要求。查耗能设备GE气化炉煤浆流量计，编号H14216757，检测日期：2022.3.28，精度0.5级，能源测量设备配备精度等级满足要求，并定期检定溯源。查耗能设备编号为W1201A的煤皮带秤测量设备于2021年04月08日自校准，能源测量设备配备精度等级满足要求，并定期检定溯源。
	QHSE部
生产管理部
	否

	14
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据每天由两个工厂的班组统计，经过审核后报公司计划管理部，计划管理部编制生产日报表并对数据真实、准确性负责，组织各部门进行能源盘点和核算工作，对重要的能源数据能定期进行监视核查，对重点贸易交接数据实施日监督比对，对高度测量过程进行定期核查，确保公司能源计量数据准确可靠。
	QHSE部
生产管理部
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；企业管理水平等方面。
	QHSE部
市场销售部

	否


 4 / 4

