**测量设备溯源抽查表**

编号：0112-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 苏州海宏水泥制品有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 万能材料试验机 | SY001 | WE-300B | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 压力试验机 | SY002 | YAW-3000H | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 生产部 | 电阻汽车衡 | #1 | SCS-100t | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | SY018 | JY1002 | Ⅲ级 | 天平检定装置砝码（1mg~1kg）E2等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 恒加载水泥压力试验机 | SY022 | YAW-300 | 1级 | 试验机检定装置（40cN~100kN）MPE：±0.1%；（100kN ~2MN）MPE：±0.3%； | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 水泥细度负压筛析仪 | SY031 | FSY-150A | ±1% | 数字式压力计0.05级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 压力泌水仪 | SY036 | SY-2 | ±1% | 精密压力表0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 技术部 | 混凝土含气量测定仪 | SY037 | GQC-1 | ±1% | 数字式压力计0.05级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.11.08 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市吴江区检验检测中心等机构检定/校准，检定/校准证书由技术部保存。共抽查8件，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |
| 780a75015c5bcd72a0433d8be83901a审核日期：2022年12月09日审核员签字： 袁菊电子签名 部门代表签字： |