混凝土抗压强度试验

测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》

1.2检测环境条件：(5-35)℃

1.3被测对象：选择标准压力仪

1.4测量仪器：压力试验机，测量范围（0~3000）kN，最大允许误差±1%。

1.5测量数学模型

m=mi

mi—压力试验机的示值

2.最佳测量值

对标准压力仪重复测量n=6次，测得结果：                   单位：（kN）

| 测量次数（n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 2000.05 | 2000.10 | 2000.05 | 2000.00 | 1999.95 | 2000.00 |

x=1nxi=2000.025kN

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和压力试验机误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0524kN

u1(x)=s(x)n≈0.021kN

3.2压力试验机误差引入的不确定度u2(x)

压力试验机最大允许误差±1%，2000kN处最大误差为±20kN.估计均匀分布

u2(x)=ak=203=11，55kN

- 合成标准不确定度uC(y)

uC(y)=U1（x)2+U2(x)2=（0.021）2+（11.55）2=11.55kN

5．扩展不确定度U（y）

U（y）=k⋅uc（y)=2*11.55=23.1kN

U（y）=23.1kN     k=2

评定人：                     评定日期： 2022.11.16