目编号：0296-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：海南金盘智能科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年12月19日上午至2022年12月20日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 公司已识别出了57个测量过程，“漆包线厚度尺寸测量过程”、 “SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验”、“SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测”、“电压比测量过程”等4个关键测量过程，19个重要测量过程， 34个一般测量过程。公司测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过发放内部客户满意度调查表工作实施内部调查，查《2022年度测量管理体系客户满意度工作计划》、《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》和《测量管理体系内部客户满意度问卷调查表》，2022年共调查内部客户10份，客户满意度为98.0%，满意度符合要求。企业2021年度是通过CRM系统的方式，进行外部顾客满意度调查表的发放，来证明企业满足顾客的测量要求，共发放收集了104家外部顾客满意度调查表，外部顾客满意度得分是98.17份。顾客满意度均达到目标值。 | 管理层 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，已将4项质量目标进行了分解并考核。查质量安全管理及检试验部分解了质量目标4项，制造部分解了2项，人力资源部分解了2项，技术工艺部分解了2项。采购部分解了1项，售后服务部分解了1项。符合要求。 查统计日期为2022年11月30日的《2021年测量管理体系质量目标完成报告》6份，各部门已对4项质量目标完成情况按月进行统计，2022年1月度-11月均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查企业《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年11月15日开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，涉及企业质量安全管理及检试验中心等11个部门，各部门汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。 抽查评审输入报告6份，覆盖了企业2022年测量管理体系质量目标完成情况、运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2022年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。企业对会议提出的改进建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查《2022年5月培训计划》，涉及工艺、质量方面的培训8项。查《培训签到表》和《学员培训效果评估表》8份。已完成培训及评价。符合要求。 查《测量管理体系内审员证书》3份，内审员唐家秀、胡富星、周安标，培训时间为2021年7月14日-7月15日，培训合格。符合要求。 查《特种作业操作证》3份，查《无损检测证》2份、《理化人员技术能力-力学性能证》1份、《试验员上岗证》6份，均参加培训并有效。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度新增加12台测量设备供方。 抽查了《外部服务、合格供应商目录（供应品商）》已对38家主要测量设备合格供方进行评价。查《供应品商评价表》，已对“丹东飞龙电气有限公司”等38家供应商的产品质量、资信状况、和使用评价及能力进行了持续评价，评价日期均为2022年10月15日。符合要求。 企业本年度无新增检定校准服务供方。抽查了《外部服务、合格供应商目录（计量检定机构）》和《外部服务评价表》，已对检定校准服务供方6家 “广州计量检测技术研究院、“深圳新广行检测技术有限公司”、“深圳华量校准检测有限公司”、“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（机械工业第十计量测试中心站（上海））、海南省计量测试所”。进行评价，评价日期均为2022年10月15日，评价内容共5项，已完成机构资质、使用能力及服务质量等指标进行评价，评定结果满足要求。 | 质量安全管理及检试验部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程“电压比测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为86603的“变压器变比测试仪”，已校准，校准日期为2022年11月15日；符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7. 2测量过程 | 企业本年度新增关键测量过程1个“电压比测量过程”。公司已识别出了57个测量过程， 包括《漆包线厚度尺寸测量过程》、 《SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验》、《SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测》、《电压比测量过程》4个关键测量过程，19个重要测量过程，34个一般测量过程。的测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查关键测量过程“电压比测量过程”，制定了《电压比测量过程控制规范》 查测量过程使用的作业文件，包括《HNJST-50-XZ-02 电压比测量和联接组别标号检定检测实施细则》、《PRINT_ZY08105_装配扭矩扳手选择作业指导书》、《PRINT_ZY05009_铁芯转运作业指导书》、《PRINT_ZY08105_装配扭矩扳手选择作业指导书》，均已规定了检测参数要求。已受控。 查《文件编号ZY08105工步作业指导书》中，扭矩值N.M的计量单位书写错误， “相关图片或视频中”中分度值一栏未标注计量单位。查《文件编号ZY08105工步作业指导书》中“用钢板尺配合1MM塞尺进行定量检测”，长度计量单位“1MM”书写错误。查《文件编号ZY05009工步作业指导书》中“固化时间小于15H”，时间的计量单位书写错误、“总重量≤10T”,重量的计量单位书写错误。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准“7.2.3c)测量过程的实现”条款要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 设备工程部 制造部 | 不符合01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程《漆包线厚度尺寸测量过程不确定度评定报告》、 《SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验不确定度评定报告》、《SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测不确定度评定报告》、《电压比测量过程不确定度评定报告》4份，不确定度评定方法正确，测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 制造部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 抽查测量设备检定服务方6家为公司测量设备全部委托“海南省计量测试所（计量授权证书书：（国）法计（2017）01033）”、“广州计量检测技术研究院（认可证书号：CNAS L1071）”、“深圳新广行检测技术有限公司（认可证书号：CNAS L4802）”、“深圳华量校准检测有限公司（认可证书号：CNAS L12971）”、“深圳天溯计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L5138）”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（上海）（认可证书号：CNAS L6025）”， 查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》并于2022年10月25日-26日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为3个组，对公司11个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。查《2021年测量管理体系内部审核报告》1份，企业内部审核发现1个一般不符合项。查《不符合报告》1份，不符合涉及“6.2.4标识、7.1.1计量确认”两个条款。企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证工作。查《纠正（预防）措施表》，企业于2022年10月30日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业已识别出了主要产品的测量过程57个，“漆包线厚度尺寸测量过程”、 “SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验”、“SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测”、“电压比测量过程”等4个关键测量过程，重要测量过程19个，一般测量过程34个。企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查关键测量过程《漆包线厚度尺寸测量过程监视记录及控制图》、 《SCB10-1250/35干式变压器工频耐压试验监视记录及控制图》、《SCB10-1250/35干式变压器局部放电检测监视记录及控制图》、《电压比测量过程监视记录及控制图》的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“电压比测量过程”等4个关键过程定期进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《电压比测量过程测量过程监视记录及控制图》。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中共出具1项不符合。“查工艺装配车间现场使用的《GS01012装配扭矩工艺》”中“表一 特殊部位扭矩要求”中“螺栓部位M16”一栏中，检测参数为“拉紧螺杆80±10”，未对该检测参数使用的扭矩设备的计量特性进行描述。不符合认证审核准则条款“7.2.2测量过程设计”的要求。”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 查《不合格物料处理申请单》1份，申请报废的测量设备共10件，申请时间为2022年3月24日。已完成审批，查《现用监视和测量设备台账》，管理状态已标注“报废”，符合要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 13 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业2022年内审中出具的1项不符合项，已分析原因并制定纠正措施，不符合项关闭日期为2022年10月30日。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 14 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。公司测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了206台件测量设备列入强制检定。 查出具日期2022年12月10日的《树脂浇注干式变压器试验报告》1份、查原材料名称“树脂”《原材料检验报告》1份，查编号HNJST-QMS-WI-075《树脂、固化剂检验作业指导书》1份，计量单位符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 15 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 | 否 |