项目编号：0296-2020-2022

审核员监督审核记录(远程)（二）

企业名称：海南金盘智能科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年12月19日上午至2022年12月20日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 抽查质量安全管理及检试验部编号110901型号规格为SGB-100A的“数字高压表”；编号01190936型号规格为SYR-10S的“直流电阻测试仪”；校准日期均为2022年11月15日机构为“深圳华量校准检测有限公司” 测量设备均黏贴标识。符合要求。 查铁芯车间所用的编号JC-600、型号规格为5m的“钢卷尺”，校准日期为2022年2月28日，机构为“深圳华量校准检测有限公司”。查编号E0057977、型号规格为3125A的“兆欧表”，校准日期为2022年8月30日，机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”。测量设备均黏贴标识。符合要求。 查浇注车间所用的电子天平，出厂编号为SHP0500865855，型号规格为MP5002J，计量确认标识有效期为2022年3月1日，与提供的测量设备校准证书及测量设备台账信息一致。 抽查绕线车间使用的电子数显千分尺，编号为A49332，黏贴计量确认 标识，确认人唐甲秀。符合要求。 抽查设备工程部使用的万用表（编号为12040014），检定日期：2022年8月23日，有效日期：2023年8月22日，设备信息与测量设备台账相符。 查绕线车间2022年11月10号温湿度记录表，实测温度为22.0℃，相对湿度：66%。（依据绝缘电阻测量的环境要求，《绕线电阻测量检测实施细则》规定“3.3检测环境条件：环境温度为（10~40）℃，相对湿度应低于80%”）。实测温度满足计量检验要求。查所用的环境监测传感器（编号为119006）校准证书的校准结果满足要求，校准日期为2022年8月26日。 查《计量器具台账及监视测量装置周期检查表》，已对952件测量设备进行了检查确认，均处于有效的校准状态。 | 浇注车间 绕线车间 装配车间 铁芯车间 质量安全管理及检试验部 设备工程部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查一至两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“漆包线厚度尺寸测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为测量范围（0-25）mm的电子数显千分尺（编号为A49332），校准机构为深圳华量校准检测有限公司，校准证书上的校准日期为2022年2月28日；查《漆包线厚度测量过程有效性确认记录》，已经进行了测量过程的有效性确认，验证方法正确，符合要求。数显千分尺的计量确认标识有效。 | 质量安全管理及检试验部 浇注车间 绕线车间 装配车间 铁芯车间 技术工艺部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程及控制一览表》，公司共识别主要测量过程共57个，其中关键测量过程4个，重要测量过程19个，一般测量过程34个，已对测量过程进行了管理。本年度新增关键测量过程1个。 抽查关键测量过程“漆包线厚度尺寸测量过程”，按照HNJST-50-XZ-03《漆包线厚度测量过程控制规范》所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。查《测量过程控制监视分析表及控制图》，已对测量过程定期进行监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，出具了《测量结果不确定度评定报告》，。 查浇注车间编号ZY04025《粘度检测作业指导书》1份、GS26001《带填料树脂混料工艺》1份、查装配车间文件编号ZY08053《工步作业指导书》1份、查装配车间ZY08019《工步作业指导书》和铁芯车间的《温升试验记录单》，符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 技术工艺部 浇注车间 绕线车间 装配车间 铁芯车间 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查检定校准服务方6家，分别为“广州计量检测技术研究院（认可证书号：CNAS L1071）”、“深圳新广行检测技术有限公司（认可证书号：CNAS L4802）”、“深圳华量校准检测有限公司（认可证书号：CNAS L12971）”、“深圳天溯计量检测股份有限公司（认可证书号：CNAS L5138）”、“上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心（认可证书号：CNAS L6025）”、“海南省计量测试所（计量授权证书号：（国）法计（2017）01033）”。 抽查12份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》签章资质有效，符合要求。 | 质量安全管理及检试验部 设备工程部 浇注车间 绕线车间 装配车间 铁芯车间 | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业将安全防护的压力表纳入强制检定设备台账并按国家计量法制要求进行强制检定，共计206台。符合要求。 抽查铁芯车间出厂编号为YLB-001的压力表，贴有计量确认标识，提供了由海南省计量测试所出具的检定证书，证书编号DX922020533-001，检定结果：满足2.5级要求。 计量单位的使用符合计量法制要求。 | 质量安全管理及检试验部 设备工程部 铁芯车间 浇注车间 绕线车间 装配车间 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能品种为水、电、气。企业2021年12月到2022年11月用水46024吨；电7538785kWh；气18119立方米，共折合954.56吨标准煤。企业不是重点用能单位。 | 设备工程部 浇注车间 绕线车间 装配车间 铁芯车间 | 否 |