称重测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：Q/JZJ2032.01-2014《包装物采购技术标准》

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：3.8kg±0.1kg

1.4测量仪器：电子台秤

1.5测量数学模型  y=x

y———被测包装物的质量

x———电子台秤的读数

2.最佳测量值

对包装物重复测量n=6次，

测得结果（kg）：

3.881   3.880   3.882   3.885    3.885   3.883

x=1nxi=3.883

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和千分尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00206

u1(x)=s(x)n≈0.000841

4.2千分尺误差引入的不确定度u2(x)

千分尺证书给出最大允许误差±0.005kg，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0053≈0.00288

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.003

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.003

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.003=0.006

取U(y)=0.006kg                   k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(3.883±0.006)kg     k=2

编制人：                                编制日期：2022.6.10