阀芯硬度测量过程测量结果不确定度的评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1 检测依据

GB/T 230.1-2009 《金属洛氏硬度试验》

1.2 测量仪器

THRP洛氏硬度计

1.3 测量环境条件

温度为(10~35)℃

1.4 测量数学模型

y=x

y———被测产品的硬度

x———硬度计的读数

2．最佳测量值

测量试样5次，其结果如下（HRC）：

xi ： 44.0    43.0    44.0    43.5   44.5

3．方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)=u2(x)              其中 ∂y∂x=1

4．标准不确定度（分量）评定

测量读数的不确定度u(x)包括测量重复性u1(x)、硬度计误差的影响u2(x) 和标准硬度块均匀与稳定性的影响u3(x)

4.1测量重复性u1(x)

0.832

u1(x)=sn= 0.372

4.2仪器误差的影响u2(x)

洛氏硬度计的允许误差为±1.5HRC，按均匀分布计算

u2(x)=ak=1.53=0.866

4.3标准硬度块均匀与稳定性的影响u3(x)

根据硬度块均匀性为0.6HRC

u3(x)=0.623=0.173

4.4测量读数的不确定度u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)+u32(x)  =0.3722+0.8662+0.1732

= 0.958

5．合成标准不确定度u(y)

u(y)=u(x)=0.958HRC

6．扩展不确定度U(y)

U(y)=ku(y)=0.958×2=1.916 (HRC)

取  U(y)=2.0 HRC          k=2

7．结果报告

Y=y±U=(43.8±2.0)HRC          k=2