缸体直线度测量过程期间核查记录

（x−Rs 控制图）

a.概述（实施方法）

采用50m固定测量目标作为稳定不变的距离，间隔7-10天定期核查测距仪（在跟踪仪上读数），每次测量次数为2次，取均值。

b.过程监视数据（m）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.30 | 1 | 50.227 | ------------------- |
| 2023.12.10 | 2 | 50.225 | 0.002 |
| 2023.12.20 | 3 | 50.228 | 0.003 |
| 2022.12.30 | 4 | 50.226 | 0.002 |
| 2023.01.10 | 5 | 50.225 | 0.001 |
| 2023.01.20 | 6 | 50.223 | 0.002 |
| 2023.01.30 | 7 | 50.226 | 0.003 |
| 均 值 |  | x=1kxi=50.2257 | Rs=1k−1Ri,j=0.0022 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

c.控制图特定值

x图：

CL=x=50.2257

UCL=x+E2Rs=50.2257+2.660×0.0022=50.2316

LCL=x−E2Rs=50.2257−2.660×0.0022=50.2198

Rs图：

CL=Rs=0.0022

UCL=D4Rs=3.267×0.0022=0.0072

LCL=−−−−−−

d.控制图绘制

x图：

UCL（50.2316）

CL （50.2257）

LCL（50.2198）

Rs图：

UCL（0.0072）

CL（0.0022）

LCL（-----）

1     2    3     4    5    6    7    8    9    10

e.控制结果评价：     在控制限以内，过程稳定。