阀芯硬度测量过程期间核查记录

（x−Rs 控制图）

a.概述（实施方法）

采用固定洛氏硬度块作为核查标准（46.7HRC），间隔10天定期核查洛氏硬度计（在洛氏硬度计上读数），每次测量次数为2次，取均值。

b.过程监视数据（HRC）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.05 | 1 | 46.7 | ------------------- |
| 2022.11.15 | 2 | 46.5 | 0.2 |
| 2022.11.25 | 3 | 46.2 | 0.3 |
| 2022.12.05 | 4 | 46.4 | 0.2 |
| 2022.12.15 | 5 | 46.7 | 0.3 |
| 2022.12.25 | 6 | 46.8 | 0.1 |
| 2023.01.05 | 7 | 46.4 | 0.4 |
| 2023.01.15 | 8 | 46.3 | 0.1 |
| 2023.01.25 | 9 | 46.6 | 0.3 |
| 均 值 |  | x=1kxi=46.5111 | Rs=1k−1Ri,j=0.2714 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

c.控制图特定值

x图：

CL=x=46.5111

UCL=x+E2Rs=46.5111+2.660×0.2714=47.233

LCL=x−E2Rs=46.5111−2.660×0.2714=45.7892

Rs图：

CL=Rs=0.2714

UCL=D4Rs=3.267×0.2714=0.8866

LCL=−−−−−−

d.控制图绘制

x图：

UCL=47.233

CL=46.5111

LCL=45.7892

Rs图：

UCL=0.8866

CL=0.2714

e.控制结果评价：     在控制限以内，仪器技术状态稳定。