阀芯硬度测量过程有效性确认记录

一、概述：用供应商提供的标准硬度块作为参考标准，用本公司的洛氏硬度计进行检测，比对测量结果。

二、相关数据：本公司测量结果的扩展不确定度U1=2.0HRC

供应商提供的洛氏硬度块U2=0.6HRC

三、比对测量数据（HRC）：

| 日 期 | 2022.4.12 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 供应商提供 | 本公司测量 |
| 测量结果xi | 44.7 | 43.8 |
| x1−x2 | 0.9 |  |

四、结果评价

评价方法：x1−x2≤23U12+U22

可确认过程有效。

23U12+U22=232.02+0.62≈1.4

x1−x2=0.9≤1.4

公司该过程有效。