编号：0016-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏德高物联技术有限公司 | 审核员 | 李俐 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/允许误差 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 标准表法水流量标准装置 | 167 | LB-7B（50-300）mm | *U*rel=0.2%（k=2） | 二等金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.8.2 | √ |
| 质检部 | 静态质量法水流量标准装置 | 668 | LS-7B（10-300）mm | *U*rel=0.1%（k=2） | 二等金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2018.5.8（有效期：2021.5.7） | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | 17115226 | （0-300）/0.01mm | ±0.01mm | 5等量块 | 南通市计量检定测试所 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 带表卡尺 | HJ420166 | （0-300）/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 南通市计量检定测试所 | 2019.8.23 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 18024353 | （0-1.6）MPa | ±0.04MPa*U*=0.9%FS（k=2） | 0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.9.23 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 11809240 | （0-4）MPa | ±0.064MPa*U*=0.9%FS（k=2） | 0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.9.23 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻测试仪 | ER-02-02 | 1508 | *U*rel=0.8%（k=2） | 0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.9.23 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 67351634 | （0-25）mm | ±4μm | 4等量块 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.9.23 | √ |
| 审核综合意見：企业未建立最高标准器，测量设备送江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 |
| 审核日期： 2020年01月08日 上午至2020年01月09日 上午 (共1.5天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**