编    号：0016-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江苏德高物联技术有限公司__

审核员：__李俐__          审核日期： 2020年01月08日 上午至2020年01月09日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查，公司的计量方针及6项质量目标并进行了分解。 查《目标分解表》质检部、生产部、人事行政部、销售部 2019年12月进行了完成情统计，目标管理已完成。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业执行《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，质检部负责测量设备全过程管理，查《测量设备台账》共49台计量器。质检部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 建有《测量设备台账》，其中： A类设备15件， B类设备26件；C类设备8件。 查，质检科，编号：668 LB-7B(10～300)mm的静态质量法水流量标准装置，经2018年5月8日检定，有效期：2021.5.7江苏省计量科学研究院，检定合格；生产现场抽查0～300mm数显卡尺编号为17115226，由南通市计量检定测试所检定，检定日期为2019.8.23；标准表法液体流量标准装置，型号/ 规格LB-7B(50-300)mm 出厂编号167 ，检定证书编号F2919-3053321 检定日期2019年8 月2日，均有确认标识。 生产车间环境、检测环境无特殊要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 查生产部，编号：HJ420166 带表卡尺，检定日期2019年08月23日，未列入《计量器具台账》管理。不符合GB/T19022-2003 6.3.1条。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 是 01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 质检部部建有《测量过程及控制一览表》，共16个测量过程，均为一般测量过程，对过程测量要求进行识别并导出了计量要求。建有测量设备确认明细表及计量确认过程记录表。 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》DG/209-2017.规定了测量设备验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定、校准、验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号为：167 LB-7B(50～300)mm的标准表法液体流量标准装置、编号：ER-02-02绝缘测试仪的校准确认记录：计量器具名称、校准结果、工位要求、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业执行《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出16个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。对重要测量过程：电磁线圈接地电阻检测进行了计量确认。查测量过程《电磁线圈接地电阻测量过程控制规范》。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业执行《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了电磁线圈接地电阻测量过程控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量管理体系管理手册》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，该公司于2019年11月10日 组织了内部审核， 企业于2019年11月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理主持，由管代汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。于2019年11月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，分两组对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，对内审中提出的1项不符合制定了纠正措施，并已于2019年11月15日进行了整改。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年3月，监督审核开具1个不符合项（7.3.2）已经纠正并制定对应的纠正措施，经确认纠正措施有效，落实到位，不符合项已经关闭 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业4台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 质检部 生产部 人事行政部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年用电折0.61万吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 人事行 政部 | 否 |