**测量设备溯源抽查表**

编号：1204-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 隆赫电气设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 19070127 | （0-10）MPa | 1.6级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.10.14 | √ |
| 质检部 | 数字示波器 | LH-002 | UTD2120CE | UreL=0.7%K=2 | 示波器校验仪UreL=0.1%K=2（0.01V-0.1V）UreL=0.2%K=2（＞0.1V-200V） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.15 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | A171101 | （25-50）mm | U=1.8μmK=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.10.14 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | L1901 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.10.14 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由X质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 12 月 10 日~ 12月 10 日 审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：2  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。