项目编号：1249-2022

审核员现场审核记录

企业名称:沈阳北方防爆股份有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年12月12日 ~ 12月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 企业已发布SYBF/CL-A-2017《测量管理手册》，其中“测量管理体系计量职能分配表”中明确了公司领导层、质管部、技术部、设备部、销售部、采购部、采购部仓库、生产部、生产车间和人事部等在测量管理体系中的计量职能。 询问质管部部门领导任民、生产部部门领导赵林及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等），均清楚自己所在部门的职责和个人岗位工作职责。 | 质管部、技术部、生产部、设备部、采购部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 赵丽娜已组织识别沈阳北方防爆股份有限公司的顾客的测量要求、法律法规要求。 建立了部门《测量过程控制一览表》及《计量确认过程验证记录表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业已建立编号为SYBF-CLCX-03-2017《计量目标管理控制程序》，由质管部负责制定公司的可量化统计的质量目标，经公司总经理批准后发布实施。 2022年度已由质量部部长任民完成《2022年公司计量工作质量目标完成统计表》统计汇总工作，各质量目标均已达成。 | 质管部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 经查2022年度已制定《职工培训计划》涵盖测量体系培训及计量检定、校准、检测的实施培训，相关培训均已按计划完成《培训记录》，考核评价结果满意。 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，均有任命授权及上岗证。 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：质管部、生产部执行的国标GB 3836.1-2021《爆炸环境 第1部分：设备 通用要求》；企标QG/BF3-52-2d《防爆壳体水压强度试验指导书（过程检验）》等产品标准、工艺文件、检验规程等文件均处于受控状态，且现行有效，计量单位书写正确。 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 经查企业已经发布实施SYBF-CLCX-08-2017《记录控制程序》。 抽查：质管部关键测量过程记录： 记录1：2022年12月06日编号为QG/bf3-52-C-2的机加车间检验单（防爆）的记录，依据：2022-G1416-d1、检测设备为游标卡尺、塞尺、粗糙度比较样块，保存期限为3年，特殊记录按要求保留10年，记录的的信息量满足要求。 记录2：2022年12月08日编号为QG/BF8-2-3记录，依据：8BF.003.320、检测设备为压力表，保存期限为3年，特殊记录按要求保留10年，记录的的信息量满足要求。 | 质管部、生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《检测计量设备管理台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送中检西南计量有限公司进行校准。 查编号为7756114的压力表20122.11.09日校准，经计量确认符合要求。查出厂编号为JC-01的交流实验台2022年05月10日校准；出厂编号为1406960112的交流耐电压测试仪2022年05月10日校准和出厂编号为F02178的数显游标卡尺2022年11月25日校准现场标识、台账信息和证书一致。详见《测量设备溯源抽查表》。 生产车间现场环境条件满足测量的控制要求。 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。但未识别数控加工中心设备自带的测控软件，及软件验证和确认记录。 | 质管部、生产部 | 是 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已建立合格供方清单，查沈阳宏创电气自动化有限公司、沈阳市东盛金属制品有限公司供方档案，其均为合格原材料供应商，具备相关供货资质并保留供方评价材料。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，已建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，查中检西南计量有限公司为CNAS认可的校准实验室，保存了“供应商绩效评估标准化”“供应商稽查表”和相关核查证明资质材料，已列入合格供方台账中，检定/校准服务满足要求。 | 采购部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：电器件耐压性能测量过程，技术要求已识别，测量设备交流耐电压测试仪已完成校准，经验证满足要求。 查《测量过程及控制一览表》登记的测量对象：螺纹、52灯壳体及水压试验等3个测量过程，包括：测量方法、重要性、被测参数、技术要求、测量设备、环境条件、测量频次和控制监视等要素，整个关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，分为关键、重要和一般测量过程，共计识别出44个测量过程，其中关键测量过程4个，重要测量过程32个，一般测量过程8个，信息量齐全。 抽查“防腐照明配电箱（BX1G54）静压试验”测量和“BJX51接线箱盖”测量过程定为关键测量过程。编制了作业指导书，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程及控制一览表》及附件。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了“防腐照明配电箱（BX1G54）静压试验”、“尺寸”等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法采用A类和B类评定方法，符合JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的评定规范要求。 | 质管部、技术部、生产部、设备部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 质管部是内部顾客满意管理的归口管理部门，销售部负责收集外部顾客意见，企业采用《顾客满意程度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 查中石化原有建工程有限公司、陕西航空电气有限责任公司的满意度调查表，均为满意。 经查2022年未收到顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 质管部、销售部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了SYBF-CLCX-19-2017《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 质管部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证。 查企业6月份质量信息总结报告，水压试验共4508件次，其中不合格产品17件次，合格率达99.62%，针对不合格产品进行了原因分析，并采取了有效的纠正预防措施。 | 质管部、技术部、生产部、设备部、采购部 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，公司采取的纠正预防措施控制参照测量管理体系的SYBF-CLCX-20-2017《持续改进控制程序》执行。 查2022年6月8日产生的“纠正（预防）措施表”，不合格描述“未对检测机构进行验证，没收集相关资质”，原因分析“相关人员对测量管理体系文件理解不充分”，纠正及纠正措施“1.对检测机构资质进行更新；2.对员工进行宣贯和培训”，实施结果验证“符合要求”。并保持相关纠正措施证据，完整闭环。 | 采购部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水、2022年1-11月折合 89.6 吨标煤。企业不是重点用能单位。配备了0.5级的三相四线、电能表2块，2.5级水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 | 生产部 | 否 |