DN20冷水水表Q3流量测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | DN20冷水水表Q3流量 测量过程 | 测量过程规范编号 | LCKJ/CL-GF-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 制造部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：水表检定装置 测量方法：按照JJG162-2019检定规程要求对水表进行检定，依据规程要求检定常用流量点Q3点的准度； 环境条件：（20-25）℃。 测量软件：无 操作者技能：水表检定操作人员，经培训合格，持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对流量的测量过程进行有效性确认：测试同一台口径DN20的水表 2022年11月12日用水表检定装置 对口径DN20 的水表进行测量，三次测量，流量示值的平均值为0.526%。 2022年11月13日用水表检定装置 对口径DN20 的水表进行测量, 三次测量，流量示值的平均值为0.519%。 水表检测装置的MPE=±0.2% ∣y0-y∣=0.007%≤MPEV=0.2% 此测量过程有效。 确认人员：谭马荣 日期：2022.11.13 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |