**测量设备溯源抽查表**

编号：0213-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产技术部 | 接地导通电阻测试仪 | 1411961001 | AN9613X | ±3%r | DC:(5~200)mΩ,(25A~30A)(5~500)mΩ,(10A)AC:(5~200)mΩ,(25A~30A，50Hz)(5~500)mΩ,(10A,50Hz) | 山东溯源检测有限公司 | 2022.8.30 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 03270105 | (0~150)㎜ | *U*=0.01㎜,*k*=2 | 量块4等 | 山东溯源检测有限公司 | 2022.8.30 | √ |
| 生产技术部 | 指针式拉压力计 | 919127 | NK-50 | *Urel*=0.42%,*k*=2 | 标准测力仪*Urel*=0.07%,*k*=2 | 山东溯源检测有限公司 | 2022.8.30 | √ |
| 生产技术部 | 高压开关机械特性测试仪 | G019081 | GKC-12F | *U*=0.1s,*k*=2 | 高压断路器时间校准装置MPE:±0.001%+3个字 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2022.8.31 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 170922451 | (0~25)㎜ | *U*=1.2μm,*k*=2 | 量块*U*=0.1μm+1×10-6×*L，k*=2.58 | 山东溯源检测有限公司 | 2022.8.30 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托山东溯源检测有限公司、深圳市计量质量检测研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年 12月 13日全天 审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字：2a38dca0d4b9505e87207c1ebf85df5  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。