项目编号：0261-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：广州王老吉药业股份有限公司

审核员：                                      审核日期： 2022年12月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理体系程序》，对计量要求的识别方法进行规定 研究所已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查计量要求识别记录，公司主要的产品标准《中国药典》、Q/WLJ 0001S-2019《王老吉凉茶植物饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、等，已依据该文件导出了计量要求，主要测量过程有质量检测、浊度、糖度、水分含量、硬度检测等。计量要求导出基本正确。 抽查丸剂车间神曲茶块重量测量过程的计量要求识别，已经根据要求配备对应的电子天平（Ⅲ级，0.01g）符合要求 | 研究所 丸剂车间 中心检验室 | 不列入 |
| 2 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 公司已在《测量管理体系手册》中对岗位职责及人员培训的要求进行规定。公司已经配备内审员3名，基本满足要求。 已制定公司2022年度培训计划并按计划实施，查2022年9月7日的新员工岗前系列培训，培训内容包括计量及测量体系知识、常用计量仪器的操作及维护，有受训人签到及授课老师签名。 | 人力资源部 | 不列入 |
| 3 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《计量器具台账》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态，测量设备在受控的条件下使用。 查中心检验室的电脑纸箱抗压试验机（出厂编号为Y1047）经过广州计量检测技术研究院检定合格，已粘贴检定标签，检定日期2022年07月04日。标识符合要求。 抽查丸剂车间：水分测定仪（出厂编号：P1034388）经过广州计量检测技术研究院检定合格，已粘贴检定标签，校准日期2022年04月27日。标识符合要求，并有确认标识。 | 研究所 丸剂车间 中心检验室 | 不列入 |
| 4 | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2环境 | 依据该公司《标准管理规程》要求：1、标准溶液室温度应保持在（10～30）℃，相对湿度≤75%； 2、精密仪器室温度应保持在（15～25）℃，相对湿度≤75%； 已经配备对应的温湿度计，设备已经纳入管理。开展环境监控，没有出现失控。 抽查丸剂车间-1：洁净区：温度要求 18～26℃，2022.12.10记录：温度符合要求。 | 研究所 丸剂车间 中心检验室 | 不列入 |
| 5 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 抽查研究所崩解时限仪（型号BJ-II，出厂编号016），该设备由广州计量检测技术研究院，能提供该测量设备的校准证书。校准日期2022年6月30日。确认结论：合格。 抽查丸剂车间：电子天平（出厂编号15901174），该设备由广州计量检测技术研究院检定，能提供该测量设备的检定证书。检定日期2022年4月30日。确认结论：合格。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 6 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A\B\C类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 7 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 8 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理,其中：公司识别中心实验室、丸剂车间4个关键测量过程，分别如下： 丸剂车间-1：神曲茶块重量测量过程; 丸剂车间-2：中间品丸重抽查测量过程 中心实验室-3：保济口服液pH值测量过程; 中心实验室-4 小儿七星茶颗粒装量差异检测测量过程。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 9 | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。 丸剂车间已对曲茶块重量测量过程、中间品丸重抽查测量过程的不确定度进行分析评定。 中心实验室已对保济口服液pH值测量过程、小儿七星茶颗粒装量差异检测测量过程的不确定度进行分析评定。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 10 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 抽查中心检验室的2022年12月13日《保济丸批检验记录》没有发现非法定单位的使用 | 研究所 丸剂车间 中心检验室 | 不列入 |
| 11 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 12 | 是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 中心实验室、研究所、丸剂车间的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |
| 13 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 中心实验室冷柜（编号：2109492），已报废； 丸剂车间电子秤（编号：41502369），已报废； 查处置申请表，符合文件要求。 | 中心实验室 研究所 丸剂车间 | 不列入 |