项目编号：0168-2018-2022

审核员监督审核记录

企业名称：西安同洪机械制造有限公司

审核员：                                        审核日期：2022.12.19

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备台账》48台件,满足规定的使用条件,环境条件满足图纸加工要求。 抽查： 编号6103743195型号为(0-300)mm游标卡尺，校准日期：2022.11.8有确认标识。 编号HI2007型号：(0-25)㎜千分尺，校准日期：2022.11.08，有确认标识。 编号903268型号(0-10)㎜的百分表，校准日期：2022.11.08。有确认标识。 编号58989型号：(75-100)㎜千分尺，校准日期：2022.11.08； 溯源性满足要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，质量部对主要外部供方进行了评价，查看了2022年10月7日对深圳市中测计量检测技术有限公司的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《设备确认记录表》。现场检查编号63928型号(300-400)mm的外径千分尺，校准日期2022年11月08日，确认标识完好； 编号为：33259型号(25-50)mm的千分尺，校准日期2022年11月08日，确认标识完好； 编号：HI2007型号(0-25)mm的千分尺校准日期2022年11月08日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未增关键测量过程，识别的《冷轧钢板厚度测量》为关键测量过程。 已经按要求每季度核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 提供《顾客满意度调查表》对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为96%。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年耗能125吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配2台（件），实配 2台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足GB17167要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 配备的电能表为0.5级，符合GB17167－2006的要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/检定？ | 用能单位的能源计量器具的检定/检定 | 能源计量器具的检定工作由当地的供电部门自行检定， | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每月由综合办公室统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |
| 14 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查机械零、部件的加工、装配的销售合同，合同编THSC20220208，签订时间2022年2月8日，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产车间 综合办公室 | 否 |

6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.2、8.2.2