项目编号：0196-2019-2022

审核员审核记录

企业名称：宝鸡天健工贸有限公司

审核员：                                           审核日期： 2022年12月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 已按国家标准和甲方图纸规定将加工要求和工艺要求转化为计量要求，由技术质量部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 2022年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证宝鸡丰信机械铸造有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、环境现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容齐全，每半年统计一次，质量目标管理满足要求 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月16日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理马海岐主持，由管理者代表王小平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。并对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，质量部对主要外部供方进行了评价，查看了与西安硕隆计量检测有限公司签订的服务合同，附件有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备台账》36台件,满足规定的使用条件,环境条件满足标准加工要求。 抽查：编号:4305110795型号：(0-600)㎜的游标卡尺，校准日期：2022.12.5； 编号338235型号：(125-150)㎜的外径千分尺，校准日期：2022.12.5 编号5304211678型号为(0-300)㎜的深度尺，校准日期：2022.12.5 编号5305052297型号(0-300)㎜的游标卡尺，校准日期：2022.12.5，均有确认标识。 溯源性满足要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量器具确认记录》。 查，编号370907型号(175-200)mm的外径千分尺，校准日期2022年12月5日，确认标识完好； 编号为：2308030748型号(0-150)mm的游标卡尺，校准日期2022年12月5日，确认标识完好； 编号5305052297型号(0-300)㎜的游标卡尺，校准日期：2022.12.5，确认标识完好。 经验证过程符合要求 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 质量部识别了《离合器壳下端底中心孔径测量》为关键测量过程。 已经按要求每季度核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年10月5日的顾客满意度调查汇总表满意度为98%。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年9月26日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于2022.10.10完成整改。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司2022年9月26日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1个不符合项。于10月10日完成整改. | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | “查2021年外审开出了一项不符合项报告：“在质量管理部检查时发现现场使用的编号为7095025型号为(100-250)㎜/0.01㎜的内径百分表提供不出溯源证明，”企业对不符合组织了纠正，1.对该计量器具进行了有效性溯源；2.举一反三对所有计量器具进行排查，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2022年耗能18吨标准煤，企业不是重点耗能单位 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 生产主要用能是电能，相应配备2台0.5级电能表，，配备符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了计量器具台账，抽查了2份检定证书都在有效期内。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 配备的电能表为0.5级，级，符合GB17167－2006的要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具的检定工作由当地的供电部门自行检定，抽查了2份电能表，的检定证书都在有效期内。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每月由财务部统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |
| 21 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座等产品的锻造产品的销售合同，合同号;BFCGXZ202200109，签订时间2022年1月9日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量部 供销部 办公室 生产部 检验部 | 否 |