附录A

1#脱气塔A塔顶压力测量过程不确定度评定

检验项目：1#脱气塔A塔顶压力测量过程

测量方法：根据四氟乙烯单体岗位操作法单体三班（CGZ21.2008(D/0)）要求，通过将压力变送器安装到塔顶压力接口上,将压力源引入压力变送器，通过压力变送器显示压力值，进行记录。变送器使用准确度等级0.5级，即最大允许误差为±0.5%。

建立数学模型

f=x 式中：f为试验的压力；x为压力变送器显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量不确定度的A类评定（uA）

用一块(0～2.0) MPa/0.5级的压力变送器,接在1#脱气塔A塔顶压力接口上，测量10次，得到一组测量值如下：

（ 计量单位：MPa）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.30 |

平均值：x− = xi/10=1.301MPa

10次测量中单个测得值i=5的实验标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.0005（MPa）

测量不确定度的A类评定（uA）如下：（10次测量的算数平均值的实验标准差）

u1=s/√10=0.0013（MPa）

2.测量不确定度的B类评定（uB）

(1）u2是由压力变送器的误差引入。测量识别的测量精度是0.5级，其测量误差为±0.01MPa，其半宽区间为：0.01MPa。按均匀分布，包含因子K取√3    所以。

u2 =0.01/3= 0.0057 MPa

3．合成标准不确定度（uC）:

uc=u22+u12≈  0.0058MPa

4．扩展不确定度(U)的评定

取包含因子k=2，

U=k×=2×0.0058 =0.0116（MPa）

报告结论：1#脱气塔A塔顶压力为1.301MPa时，测量结果报告为（1.301±0.012）MPa （k=2）

评定人：张博                              评定日期：2022.7.3