项目编号：0171-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司

审核员：         审核日期： 2022年12月21日 上午至2022年12月22日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 介绍企业一年来测量管理体系运行情况保证了公司产品质量。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求. 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有发生变更，产品没有增加。 2022年6月16日测量管理体系管理者代表由金永良变更为段绍书，见企业的管理者代表任命文件。 | 质量管理部、仪电中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了4项质量目标，由质量管理部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 仪电中心2021年度7月至2022年11月质量目标10项均完成。 动能分厂、氟化三厂2021年度7月至2022年11月质量目标4项均完成。 | 质量管理部、仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年6月28日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理李嘉主持，由管理者代表段绍书汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质量管理部、仪电中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 外部检定/校准机构中计计量检测有限公司、四川东华计量检测有限公司、自贡检验检测院、自贡市计量测试研究所、四川西油正诚检测有限公司等5家均已纳入外部服务供方管理。并进行了外部供方评价。 | 仪电中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查仪电中心编号为0213（自编号：ZX-09-65-04）的直流电阻箱2022年10月10日自贡市计量测试研究所检定，查动能分厂编号为15081422003 (自编号：XS-07-53-03)的数字显示仪2022年9月2日中昊晨光化工研究院仪电中心检定.查氟化三厂编号为1614319(YA-03-18b-51)的氨用压力真空表2022年4月7日中昊晨光化工研究院仪电中心检定.现场标识、台账信息和证书一致。 经查看环境记录，测量设备使用环境条件均满足要求。 公司计量部建立了15项最高标准，公司测量设备除自检（中昊晨光化工研究院仪电中心）外均委托中计计量检测有限公司、四川东华计量检测有限公司、、自贡检验检测院、自贡市计量测试研究所检定/校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 6 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：氟化三厂1#脱气塔A塔顶压力测量过程，要求已识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。 远程抽查动能分厂编号15081422003 )型号HYJ5060V8PA8的数字显示仪，检定日期2022年09月02日，计量确认记录完整正确，确认标识完好。查氟化三厂编号为：S4Y439484_226(DBC-03-101-26)型号EIAL10E(0-80)kPa的差压变送器，检定日期2022年07月12日，计量确认记录完整正确，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 建议测量设备检定工作完成后，计量验证在1周内完成。 仪电中心、动能分厂、氟化三厂近1年内没有发现不合格测量设备。 | 仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未新增关键测量过程，查看1#脱气塔A塔顶压力测量过程，编制了控制规范。对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 氟化三厂 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了1#脱气塔A塔顶压力测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 氟化三厂 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求得到满足。查：外部顾客满意度调查周期为2021年9月至2022年8月的顾客满意度调查汇总表，军品产品满意度为95.79％，民品产品的满意度为91.5%。2022年内部顾客满意度调查表，发出12张调查表，收回12张，满意度为90.8调查周期为2021年9月至2022年8月的顾客满意度调查汇总表，军品产品满意度为95.79％，民品产品的满意度为91.5%。%。 企业质量稳定，在产品质量、安全、经营、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 质量管理部、仪电中心 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年5月26-29日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司16个处室和8生产单位进行了全要素的审核，共开出了8个不符合项，于6月18日完成整改。 内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。 | 质量管理部、仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 按控制规范规定的频次进行监视。1#脱气塔A塔顶压力测量过程持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 氟化三厂 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审没有开出了不符合项。2021年为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 1）建议测量设备检定工作完成后，及时更新公司测量管理系统的设备信息。2）建议加强生产现场标识的管理。 改进建议完成情况：1）测量管理系统的设备信息做到及时更新。2）经抽查企业的测量设备，提供的测量设备现场计量确认标识照片满足标识的管理。 | 质量管理部、仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：公司2022年5月27日内审不符合项报告：“动能分厂计量确认填写不规范”，2022年6月5日完成整改和验证，纠正措施有效，同意关闭。 | 质量管理部、仪电中心、动能分厂、氟化三厂 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了2018台件测量设备列入强制检定。仪电中心有15项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。 | 仪电中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电能、天然气、蒸汽、水等，年消耗 7.7866万吨标煤,是重点用能单位。 | 动能分厂 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备48台件，实际配备48台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备327台件，实际配备327台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备824台件，实际配备815台件，配备率满足要求。 | 动能分厂 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的编号为90119010086016智能旋进流量计等测量设备2021年4月21日（有效期2年）经自贡检验检测院检定，精度1.0级；查进出次级用能单位编号为DY1911836涡街流量计等测量设备于2022年4月21日（有效期2年）经自贡检验检测院检定，精度1.5级；查重点耗能设备编号为19051841 电磁流量计等测量设备2022年4月19日经自贡检验检测院校准（校准证书，企业管理的确认间隔为2年），精度0.5级，查重点耗能设备编号3811557电能表测量设备2021年1月14日（有效期2年）经企业仪电中心校验，精度1级。均满足要求。 | 动能分厂 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查进出用能单位配备的编号为90119010086016智能旋进流量计等测量设备2021年4月21日（有效期2年）经自贡检验检测院检定；查进出次级用能单位编号为DY1911836涡街流量计等测量设备于2022年4月21日（有效期2年）经自贡检验检测院检定；查重点耗能设备编号为19051841 电磁流量计等测量设备2022年4月19日经自贡检验检测院校准（校准证书，企业管理的确认间隔为2年），精度0.5级，查重点耗能设备编号3811557电能表测量设备2021年1月14日（有效期2年）经企业仪电中心校验。 | 动能分厂 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 动能分厂 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传：没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 质量管理部、仪电中心 | 否 |