项目编号：0171-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司

审核员：                              审核日期：2022.12.21-2021.12.22 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 通过远程询问工程设计院和经营管理部的领导，基本清楚本单位计量职责。工程设计院在工程设计的同时要考虑计量设备、条件的保障。经营管理部在考核工作中会把计量目标完成作为考核指标。 | 工程设计院 经营管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 工程设计院计量目标3项、经营管理部计量目标2项、氟化二厂计量目标4 项. 计量目标与公司的质量管理方针一致。目标已分分解到各科室、车间、班组，并推行每季度考核。查看 2022年 1-11 月质量目标统计完成情况，关键仪器仪表回访率均达 100%，测量过程失控发现及时性不超过一天、计量设备确认100%,等各项目标均完成。 | 工程设计院 经营管理部 氟化二厂 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已建立《计量标识管理程序》。现场检查工程设计院查编号：为402126-120复合式气体检测仪，检定时间为2022年09月28日，检定机构为四川西油正诚检测有限公司。编号:JSDDG-03,型号50ml碱式滴定管,校准时间：2022年11月05日，四川东华计量检测技术有限公司校准，编号：202104078（XK-02-11-24)型号为XK3200Ex-a的防爆电子秤，检定日期2022年07月27日，中昊晨光化工研究院有限公司仪电中心检定，状态标识完好。编号：9790021724型号GC9790的气相色谱仪，检定日期2022年10月13日，由中计计量检测有限公司检定,状态标识完好。 设备按A、B、C类管理，测量设备均处于有效状态，并有计量确认状态标识。所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用环境满足要求，公司通过外部校准/检定和内部检定校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。 | 工程设计院 氟化二厂 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 建立了《测量设备管理程序》文件，规定了测量设备申购、入库验收、检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备定期进行了检定/校准。测量设备满足预期使用要求。建立了《计量确认间隔管理制度》，查看工程设计院、氟化二厂暂无需要调整和修改间隔的测量设备。建立了《计量确认管理程序》，对测量设备的封印和保护装置做出了规定，由计量检定、校准确认人员实施，任何人不得随意擅自改动，符合标准的要求. 氟化二厂聚合反应釜压力等关键测量过程要求识别正确，配备测量设备经过了检定/效准和验证，方法正确，不合格测量设备按程序申报、审批、报废。 | 工程设计院 氟化二厂 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查工程设计院2022年内审开出不符合项：查工程建设项目中外来施工服务单位使用的测量设备，工程项目施工中涉及的测量设备、以及部门使用的测量设备的监督管理与控制，不能提供相应的记录 ，不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 8.2.4 计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求 ：工程设计院进行了整改。完成时间：2022年6月10日 | 工程设计院 氟化二厂 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《不合格和纠正措施控制程序》，工程设计院、氟化二厂按程序要求进行管理，纠正和预防措施办法满足标准要求。 | 工程设计院 氟化二厂 | 否 |