[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

                                                                    项目编号：0171-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：中昊晨光化工研究院有限公司
审核员：    [image: image2.png]


                审核日期：2022年12月21日至2022年12月22日上午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业的产品质量检测均按照国家标准进行,能够满足顾客要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。产品没有增加。

	营销中心

供应链中心
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查质检中心规定了分厂的4项计量目标，仪电中心规定了分厂的4项计量目标，与公司的质量管理方针一致。目标已分解到各科室班组，有具体测量指标，查看第一季度的计量目标，均完成计划目标。

	质检中心

仪电中心

	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业，并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，仪电中心对主要外部供方进行了评价，查看了2022年11月8日对四川东华计量检测有限公司的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。查新增外部供方：四川东华计量检测有限公司，提供了供方质量能力调查表、《计量标准考核证书》，中华人民共和国颁发的《计量授权证书》、《实验室认可证书》
	营销中心

供应链中心
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	已就计量确认、标识的管理形成《计

量标识管理程序》。

远程检查仪电中心编号0213（自编号：ZX-09-65-04）型号为ZX25-1的直流电阻箱，检定日期2022年10月10日，状态标识完好。

质检中心编号240-20-316-L的型号DSC200F3的差示扫描量热仪，检定日期2022年10月17日，状态标识完好。

质检中心编号HD-08-58-01型号为XUT-Ⅲ型的测厚仪，检定日期2022年08月03日，状态标识完好。该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。

查公司测量设备使用环境满足要求，公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中法定计量单位使用规范，没有出现非法定计量单位。
	质检中心

仪电中心

营销中心

供应链中心
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	有计量确认程序。查《测量设备确认记录表》。远程抽查编号22890969(DTG-08-58-01)型号CP225D的电子天平，检定日期2022年02月22日，确认标识完好。查编号为：2013/003型号SC-3000B的气相色谱仪，检定日期2022年08月13日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。
	质检中心

仪电中心


	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。

企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查，调查周期为2021年9月至2022年8月的顾客满意度调查汇总表，军品产品满意度为95.79％，民品产品的满意度为91.5%。
	营销中心
	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年监督审核未开出不符合项，2022年内审开出：1、查仪电中心测量设备检验检测供方资质，东华计量检测技术有限公司，实验室认证证书注册号:未更新。

GB/T19022-2003 第 6.4 条款的规定

于2022年6月12日完成整改，整改措施有效，验证满足要求，关闭不符合项。
	质检中心

仪电中心
	否

	8
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。

	质检中心

仪电中心
	否

	9
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查有机硅树脂产品的销售合同，合同编号CG2022-xs11-045yjg，签订时间2022年11月17日。抽查超高真空扩散泵油产品的销售合同，合同编号CG2022-xs11-064yjg，签订时间2022年11月25日。企业的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	营销中心
	否


 1 / 7

